稳定同位素13C标记的辛酸

试 验 报 告

（征求意见稿）

一、试验目的

确定稳定同位素13C标记的辛酸产品的纯度和13C同位素丰度值的测定方法。

二、试验方法

因目前国际国内尚未公开发表稳定同位素13C标记辛酸的检测方法和技术标准，通过查阅文献可知，分析天然丰度辛酸多采用气相色谱（GC）法测定其含量，本品为高纯度产品，拟采用气相色谱法，以成本低廉的天然丰度辛酸做外标，标准曲线法准确测定辛酸-1-13C的纯度。并采用气相色谱-质谱联用仪，进行辛酸-1-13C中13C标记同位素丰度的质谱法测定。该分析方法操作简便、快速，样品的消耗量较少，符合经济的要求，测定结果准确度好，精密度高，重复性好，可作为标准推荐的方法。

1. 方法原理

1.1 GC分析原理

将辛酸-1-13C配成一定浓度样品，将溶液注入GC中，利用不同物质在固定相与流动相之间的吸附或分配系数的差异，经过连续多次在两相间的交换，最终实现产品中各组分的分离。

外标法是样品纯度定量最常用的方法。配制系列已知浓度的标准溶液，经气相色谱检测，得到峰高或峰面积对溶液浓度的标准曲线。辛酸-1-13C的纯度分析就是采用外标法测定。只需测得辛酸-1-13C溶液在相同色谱条件下的峰高或峰面积，即可求得试样的浓度，根据公式（1）可计算得到其纯度值（质量分数）。

1.2 MS分析原理

试样用丙酮稀释后，经气质联用仪分析。样品经气相色谱分离后进入质谱仪，在电子轰击（EI）离子源作用下离子化，经四级杆质量分析器按离子的质荷比(m/z)不同加以分离，最终被离子收集检测器采集到相应的质谱信息，经计算、校正后输出各m/z 峰强度。根据离子的碎裂规律选择合适的特征峰簇，通过“质量簇”分类法计算得到试样的13C同位素丰度。

图1 辛酸-1-13C的质谱图

1.3 质谱分析

1.3.1 仪器与试剂

仪器：美国Thermo Fisher Scientific公司TRACE 1310-ISQ LT单四级杆气质联用仪，配有FID检测器；美国Aglient公司7890B-7000C三重四级杆气质联用仪；美国Aglient公司7890气相色谱仪；德国Sartorius天平。

试剂：丙酮（色谱纯，德国Merck公司）；辛酸标准品（德国Dr. Ehrenstorfer 公司）；辛酸-1-13C（上海化工研究院有限公司自制）。

1.3.2 待测样品溶液配制

取少量样品置于1.5 mL离心管中，加入1 mL无水甲醇充分溶解浓度约为0.1 mg/mL，试样溶液经0.22 μm孔径的有机相针式过滤器过滤备用。

1.3.3 仪器参数

Thermo Fisher TRACE 1310-ISQ LT单四级杆气质联用仪：仪器控制和实验数据处理采用Thermo Fisher Scientific公司Chromeleon7软件；Aglient公司7890B-7000C 三重四级杆气质联用仪：仪器控制和实验数据处理采用Agilent公司MassHunter软件。

2. 试验步骤

2.1 辛酸-1-13C纯度的测定

2.1.1 外标标准储备溶液的制备

精密称量44.66 mg（精确到0.01 mg）的辛酸标准品于5 mL样品瓶中，加入4.47 mL丙酮，得到浓度为9.99 mg/mL的标准储备液，避光保存于冰箱中，备用。

2.1.2 外标标准工作溶液配制

将2.1.1配制的外标标准储备液用丙酮稀释成浓度为0.438 mg/mL，0.807 mg/mL，1.05 mg/mL，2.51 mg/mL，5.02 mg/mL和9.99 mg/mL的标准工作溶液。

2.1.3 待测样品溶液配制

精密称取9.09 mg（精确到0.01 mg）辛酸-1-13C样品，加入0.93 mL丙酮，得到浓度为9.80 mg/mL的样品储备溶液。将样品储备溶液用丙酮稀释成浓度为2.50 mg/mL的样品待测溶液。

2.1.4 标准工作曲线的建立

将2.1.2配制的外标标准工作溶液进行GC定量分析（每次分析都在完全相同的条件下进行），将色谱图上测得的峰面积对标样浓度作图，得到标准工作曲线。

2.1.5 待测样品的测定

将2.1.3待测辛酸-1-13C的样品通过GC定量分析，在相同条件下测出其峰面积，将峰面积数据带入2.1.4标准工作曲线，得到理论浓度值。根据公式（1）计算即可得到其纯度（质量分数）。

2.1.6 色谱条件

色谱柱：聚乙二醇石英毛细管柱（0.25 mm I.D.×30 m，0.5 µm df）或相当者；

进样方法：分流进样，分流比为10:1；

进样口温度：250 ℃；

载气：N2；

载气流量：1.0 mL/min；

检测器：氢火焰离子化检测器（FID）；

检测器温度：250 ℃；

H2流量：30 mL/min；

空气流量：400 mL/min；

色谱柱温度：50℃（1 min）→40 ℃/min→230 ℃（5 min）

进样量：1 µL。

2.1.7 辛酸-1-13C纯度计算

产品的纯度以X计，数值以质量百分数表示，按公式(1)计算：

X=k        ……………………………………(1)

式中：

X——辛酸-1-13C产品纯度的数值，单位为质量分数（%）；

c——待测样品峰面积平均值在标准工作曲线上对应的产品溶液浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V——待测产品溶液的定容体积，单位为毫升( mL)；

XST——辛酸标准品标注纯度的数值，单位为质量分数（%）；

k——稳定同位素13C标记辛酸与辛酸标准品的质量校正系数：1.01；

m——待测产品的称样量，单位为毫克（mg）。

取两份待测样品平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

2.2  辛酸-1-13C的13C同位素丰度测定

- 2.2.1 样品处理

取一只1.5 mL的样品瓶，用丙酮将辛酸-1-13C样品充分稀释，浓度约为0.1 mg/mL。

    - 样品测定

将2.2.1制备样品进气质联用仪分析。

    - 气质联用条件

进样方法：分流进样，分流比为50:1；

进样口温度：250 ℃；

载气流量：1.0 mL/min；

接口温度：230 ℃；

色谱柱温度：50 ℃（1 min）→40 ℃/min→230 ℃（5 min）；

进样量：0.5 µL；

离子源：EI源；

电子轰击能量：70 eV；

全扫描模式（SCAN），扫描范围：m/z范围为30 ~ 160。

2.2.4  样品的13C同位素丰度计算与表述

辛酸-1-13C同位素丰度的测定步骤为：

a）采集天然丰度辛酸对照品质谱图与分子离子峰峰簇数据

将天然丰度辛酸对照品试液经0.22 μm的微孔滤膜过滤后，经气相色谱-质谱联用仪分析。在总离子流图辛酸出峰时间处获得相应的EI质谱图数据，记录分子离子峰及其同位素峰簇的峰强度。同一样品重复测定6次。

b）采集辛酸-1-13C试样质谱图与分子离子峰峰簇数据

将辛酸-1-13C溶液经0.22 μm的微孔滤膜过滤后，经气相色谱-质谱联用仪分析。在总离子流图辛酸-1-13C出峰时间处获得相应的EI质谱图，记录特征离子及其同位素峰簇的峰强度。

c）用“质量簇”分类法计算试样的13C同位素丰度值

将采集的天然丰度辛酸质谱图中分子离子峰峰簇质荷比（m/z）为M，M+1，M+2的峰强度数据记为AM，AM+1，AM+2。将峰强度值代入式（2）归一化得到a、b、c。

AM：AM+1：AM+2= a：b：c           ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧（2）

a + b + c = 1

采集辛酸-1-13C质谱图中M，M+1的峰强度数据，代入式（3）计算，解得xj（j=0,1）

AmixM = x0 a

AmixM+1 = x0 b + x1 a               ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧（3）

式中：

AmixM，AmixM+1 ——质荷比为M，M+1的质谱峰强度值；

x0 ——标记0个13C原子的辛酸-1-13C0分子的摩尔分数；

x1 ——标记1个13C原子的辛酸-1-13C1分子的摩尔分数；

a、b、c ——辛酸-1-13C分子的同位素分布比。

13C同位素丰度值以E计，数值以atom%13C表示，按公式（4）计算：

E = (xj  j) / (n xj)（j=0，1）          ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧（4）

每份试样平行测定3次结果的算术平均值作为测定结果。

三、结果与讨论

1.  辛酸-1-13C纯度测定的方法学验证

1.1  标准曲线及检出限

配制系列的天然丰度辛酸纯度标准工作溶液，按试验方法2.1.4中的步骤进行测定，得到的谱图示于图3。

图2 标准溶液的气相谱图

通过气相色谱数据工作站处理后输出数据列于表2。

表1  液相色谱实验数据

| 标号 | 浓度(mg.mL-1) | Area(/mAu) |
| --- | --- | --- |
| STD-1 | 0.438 | 585 |
| STD-2 | 0.807 | 1018 |
| STD-3 | 1.05 | 1321 |
| STD-4 | 2.51 | 3180 |
| STD-5 | 5.02 | 6424 |
| STD-6 | 9.99 | 129467 |

以色谱图中辛酸峰面积(y)对辛酸溶液的浓度(x)作图，得到辛酸的标准曲线示于图4，进一步线性回归后求得的回归方程及相关系数为：

y=1299.1x+40.892，  R2=0.9999

结果表明，辛酸浓度C在0.438 mg/mL～9.99 mg/mL范围内与其色谱峰面积A呈良好的线性关系。

检出限的确定：取辛酸标准品溶液适量，采用逐级稀释法，按进样后所得谱图中辛酸峰信噪比约为3倍计算，得出该方法对于辛酸溶液的检测限为0.03mg/mL。

1.2  方法的重复性

取浓度为2.51 mg/mL辛酸标准品溶液，重复进样6次，所得辛酸标准品峰面积数据列于表2，表中数据的RSD为0.47 % ，说明该分析测定方法具有较高的重复性。

表2  方法的重复性试验

| 样品编号 | 辛酸标准品峰面积 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 3182 | 3183 | 0.47 |
| S2 | 3185 |  |  |
| S3 | 3163 |  |  |
| S4 | 3172 |  |  |
| S5 | 3207 |  |  |
| S6 | 3189 |  |  |

1.3  方法的加标回收率

在辛酸-1-13C样品溶液中分别加入一定量的辛酸标准品溶液，在试验方法2.1.5的气相条件下进行测定，根据所得数据计算加标回收率，结果列于表3：

表3  方法的加标回收率试验

| 加标前样品含量mg/mL | 加入标准品含量mg/mL | 加标后理论含量mg/mL | 加标后实测含量mg/mL | 回收率% | 平均值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.44 2.55 2.52 | 0.262 1.51 2.68 | 2.71 4.06 5.20 | 2.71 2.72 2.70 4.05 4.03 4.08 5.26 5.22 5.23 | 99.9 100.4 99.7 99.8 99.3 100.4 101.2 100.4 100.6 | 100.0 99.8 100.7 |

1.4 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的气相色谱仪对同一批辛酸-1-13C样品的化学纯度进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心7890气相色谱仪（美国Aglient公司）和上海化工研究院有限公司技术开发中心TRACE 1310气相色谱仪（美国Thermo Fisher Scientific公司），所得数据列于表4，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表4  方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 7890 GC | 上海化工研究院有限公司技术开发中心 TRACE 1310 GC |
| --- | --- | --- |
| S1 | 99.5 | 99.3 |
| S2 | 99.4 | 99.5 |
| S3 | 99.6 | 99.3 |
| S4 | 99.2 | 99.6 |
| S5 | 99.5 | 99.7 |
| S6 | 99.1 | 99.4 |
| S7 | 99.4 | 98.8 |
| S8 | 99.6 | 99.2 |
| 算术平均值 | 99.4 | 99.4 |
| 标准偏差S | 0.18 | 0.28 |
| 方差S2 | 0.032 | 0.078 |
|  | 2.36 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 0.23 |  |
|  | 0.50 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表4可知，在两个实验室，分别用气相色谱仪对辛酸-1-13C纯度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

2.  13C同位素丰度测定的方法学验证

2.1  方法的重复性

使用同一台气质联用仪在相同检测条件下对同一批次辛酸-1-13C样品的同位素丰度值进行重复测定，所得数据列于表5。

表5  方法的重复性试验

| 样品 | 13C同位素丰度/atom%D | 平均值 | 标准差S |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 99.0 | 99.1 | 0.15 |
| S2 | 98.9 |  |  |
| S3 | 99.2 |  |  |
| S4 | 99.3 |  |  |
| S5 | 99.0 |  |  |
| S6 | 99.2 |  |  |
| S7 | 99.1 |  |  |
| S8 | 98.9 |  |  |

2.2 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的气质联用仪对同一批辛酸-1-13C样品的同位素丰度值进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心7890B-7000C三重四级杆气质联用仪（美国Agilent公司）和上海化工研究院有限公司技术开发中心T TRACE 1310-ISQ LT单四级杆气质联用仪（美国Thermo Fisher Scientific公司），所得数据列于表6，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表6  方法的再现性试验

|  | 上海化工研究院有限公司技术开发中心 TRACE 1310-ISQ LT（美国） | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 7890B-7000C（美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 99.0 | 99.2 |
| S2 | 98.9 | 99.1 |
| S3 | 99.2 | 99.1 |
| S4 | 99.2 | 99.2 |
| S5 | 99.0 | 99.1 |
| S6 | 99.2 | 99.0 |
| S7 | 99.1 | 99.2 |
| S8 | 98.9 | 99.3 |
| 算术平均值 | 99.1 | 99.2 |
| 标准偏差S | 0.15 | 0.09 |
| 方差S2 | 0.022 | 0.009 |
|  | 2.58 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 0.12 |  |
|  | 1.13 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表6可知，在两个实验室，分别用不同型号质谱对辛酸-1-13C同位素丰度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。