工业和信息化部行业标准

稳定同位素15N标记的氨基酸

编 制 说 明

标准编制组

《稳定同位素15N标记的氨基酸》

行业标准编制说明

１．工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程、行业标准主要起草人及其所做工作等）

1.1任务的来源

根据国家工信部办公厅工信厅科（2018）73号《工业和信息化办公厅关于印发2018年第四批行业标准制修订计划的通知》，开展了《稳定同位素15N标记的氨基酸》行业标准的制定工作，本标准由中国石油和化学工业联合会提出，全国肥料和土壤调节剂标准化技术委员会归口，由上海化工研究院有限公司、上海稳定性同位素工程技术研究中心等单位负责起草，项目计划编号为：2018-1906T-HG。

1.2本标准制定工作简况

1.2.1查阅相关文献，确定技术指标

根据采集到的样品和查阅的相关标准、文献，标准制定组确定了稳定同位素15N标记氨基酸的主要技术指标要求为产品的纯度和同位素丰度，并进行了相关试验方法的研究和方法学验证。

技术要求仅选择这两项指标，主要基于如下考虑：本标准所涉及的稳定同位素15N标记氨基酸的核心技术指标是产品的纯度以及15N的丰度值，所以本标准仅选用产品的纯度、15N同位素丰度作为技术指标，而对极微量存在且样品消耗用量大的杂质分析不作规定。标准起草组在此基础上提出了标准方法的实验方案。

表1  氨基酸产品的技术指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | I等品 | II等品 |
| 纯度(质量分数)/% ≥ | 98.0 | 97.0 |
| 15N同位素丰度/(at.% 15N) ≥ | 98.0 | 97.0 |

1.2.2针对技术要求，研究试验方法

根据采集到的样品和查阅的相关标准、文献，标准制定组提出试验的技术路线，针对稳定同位素15N标记氨基酸的化学纯度和同位素丰度做了相关试验方法的研究和方法学验证。

- 纯度的测定——高效液相色谱法（HPLC）

原理

将稳定同位素15N标记氨基酸试剂产品配成一定浓度的待测样品，溶液注入HPLC中，利用不同物质在固定相与流动相之间的吸附或分配系数的微小差别，经过连续多次在两项间的质量交换，最终实现产品中各组分的分离。

外标法是样品纯度定量最常用的方法。配制已知浓度的标准溶液，作峰高或峰面积对含量的标准曲线。绘制标准曲线，可将标准物配成数分不同浓度的溶液，然后取不同的量分别进行定量分析（每次分析都在完全相同的条件下），将色谱图上测得的峰高或峰面积对含量作图。15N标记氨基酸试剂产品的纯度分析使用外标法测定。配制不同浓度的相关待测天然丰度试剂标准溶液（例如0.04、0.08、0.2、0.4、0.8 mg/mL），作峰面积对含量的标准曲线，得到一次线性方程。在相同条件下对待测样品溶液进行测定，测出其峰面积，经过计算即可得到其纯度（质量分数%）。

产品的纯度按公式(1)计算：

X=k      ……………………………………  (1)

式中：

X——稳定同位素15N标记氨基酸产品纯度的数值，单位为质量分数(％)；

c——待测样品峰面积平均值在标准工作曲线上对应的产品溶液浓度，单位为毫克每升(mg/mL)；

V——待测产品溶液的定容体积，单位为升( mL)；

XST——氨基酸标准品标注纯度的数值，单位为质量分数(%)；

k——稳定同位素15N标记氨基酸与天然丰度氨基酸标准品的质量校正系数：

m——待测产品的称样量，单位为毫克(mg)

(2) 同位素丰度的测定——质谱法（MS）

原理

将样品配成溶液，引入液质联用仪的电喷雾(ESI)质谱，通过ESI电离方式，在高静电梯度下，使样品溶液发生静电喷雾，在近大气压下的干燥气流中形成带电雾滴。随着溶剂蒸发，通过离子蒸发等机制，形成气态离子，进入质谱分析。待测稳定同位素15N标记氨基酸配制成溶液，进入质谱后按离子的质荷比(m/z)不同加以分离，最终被离子收集检测器采集到相应的质谱信息。经计算、校正后输出结果，使用“质量簇”分类计算法计算稳定同位素15N标记氨基酸同位素丰度值。

同位素丰度的计算

以精氨酸-15N4为例，计算同位丰度。目标化合物精氨酸-15N4的分子式为C6H1415N4O2，电喷雾离子化后会形成[M+H]+的分子离子。通过“质量簇”分类法，可以将目标化合物离子分成[C6H14N4(14N415N0)O2]+，[C6H14N4(14N315N1)O2]+，[C6H14N4(14N215N2)O2]+，[C6H14N4(14N115N3)O2]+ 和[C6H14N4(14N015N4)O2)]+，五个“质量簇”。如表2所示。定义以上5种离子的摩尔分数为x0~x4，这几种离子均具有一致的同位素分布，即同位素峰簇的峰强比一致，其质荷比分布在m/z=175~179的范围内。根据同位素丰度分布计算器的计算结果，它的同位素分布百分比约为0.918：0.0752：0.0065。Amixi为m/z=i时的电喷雾质谱图中对应的峰强，xj为标记位点标记上j个15N原子的化合物摩尔分数，Aji是其在m/z=i时的峰强。

在质荷比分布m/z=175~179的范围内，可以得到一系列的方程：

Amix175=x0·A0175=x0·0.918

Amix176=x0·A0176+x1·A1176= x0·0.0752+ x1·0.918

Amix177= x0·A0177+x1·A1177+ x2·A2177= x0·0.0065+ x1·0.0752+ x2·0.918

Amix178= x1·A1178+ x2·A2178+ x3·A1178= x1·0.0065+ x2·0.0752+ x3·0.918

Amix179= x2·A2179+ x3·A3179+ x4·A4179= x2·0.0065+ x3·0.0752+ x4·0.918

各类离子摩尔分数之和应该为1，即：x0+ x1+ x2+ x3+ x4=1；按照原子百分比计算，精氨酸-15N4盐酸盐的15N同位素丰度为x4，按照标记位点原子百分比计算，精氨酸-15N4的15N同位素丰度= E =（x4 4+ x3 3+ x22+ x11）/4 100%  。

式中：Amix175，Amix176，Amix177，Amix178  ，Amix179－质荷比为175，176，177，178，179的质谱峰强度相对值；

x0－标记0个15N原子的精氨酸-15N0分子的摩尔分数；

x1－标记1个15N原子的精氨酸-15N1分子的摩尔分数；

x2－标记2个15N原子的精氨酸-15N2分子的摩尔分数；

x3－标记3个15N原子的精氨酸-15N3分子的摩尔分数；

x4－标记4个15N原子的精氨酸-15N4分子的摩尔分数；

联立解方程组，可得到15N原子标记个数0~4的各“质量簇”的15N标记摩尔分数x0，x1，x2，x3 ，x4。通过公式X = (xj  j) / (n  xj)（j=0，1，…，n），计算可得到精氨酸-15N4的15N标记同位素丰度atom%15N。

每份试样平行测定3次结果的算术平均值作为测定结果。

(3) 同位素丰度的测定——气体同位素质谱法

原理

氧化铜作为供氧剂，使氨基酸在真空的高温条件下发生氧化反应，分解生成15N标记的氮气。将净化后的15N2气体引入气体同位素质谱仪，测定15N同位素丰度值。

同位素丰度的计算

在质谱仪测定后输出的数据中选取质量数为29、30的电信号强度值(以mV计)，按公式(2) 计算其15N丰度值：

E=22+I29/I30×100                                                 (2)

式中：

E－待测15N标记氨基酸的15N同位素丰度，单位为atom% 15N；

I29－质量数为29的电信号强度值，单位为mV；

I30－质量数为30的电信号强度值，单位为mV；

取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果, 测定结果保留小数点后两位。

1.2.3形成《稳定同位素15N标记的氨基酸》标准的征求意见稿。

本标准起草人为雷雯，侯捷，侯静华，杜晓宁，肖斌，李虎林，宋明鸣，解龙，陈燕秋，徐巾岚，林轶凡。

2. 标准编制原则和确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）

2.1 标准编制原则

本标准的制定根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构与编写规则》、GB/T 20001.4-2001《标准编写规则第4部分：化学分析方法》的规定进行本标准的编制工作。以综合标准化思想为指导，依据近现代科学研究成果为依据，以有利于指导企业生产和应用单位使用，确保标准的统一性、科学性、系统性、实用性。起到指导国内稳定性同位素15N标记试剂的生产和质量规范的作用。

2.2 确定标准主要内容的论据

2.2.1研究背景

随着后基因组时代的到来，各种“组学”技术的蓬勃发展促进了生物医学领域中疾病致病机理研究、新药研制、疾病诊断与精准治疗等与人类健康息息相关的研究领域飞速进步。 2018年中国作为主要发起方,启动了“人类表型组计划”，涵盖了转录组学、蛋白质组学和代谢组学等应用于复杂生命系统的研究，2019年2月中国本土团队在Nature杂志上发表了利用蛋白质组技术找到肝癌的潜在治疗靶点的论文，可以看出近年我国在生物医学前沿领域的研究飞速发展，并处于国际领先水平。质谱技术是上述组学研究最重要也是最为常用的研究手段之一，作为质谱配套的检测用高端试剂，稳定同位素标记试剂起到了关键的作用。

在定量蛋白质组学中，细胞培养稳定同位素标记技术(SILAC)是最为常用的体内标记技术。通过在细胞培养过程中引用稳定同位素标记的氨基酸，细胞经过几代培养后，稳定同位素标记的氨基酸被用于蛋白质的合成，使得合成的蛋白具有同位素标记。进而不仅可以对蛋白质进行定性分析，还可通过质谱图上一对轻-重稳定同位素峰的比例来反映对应蛋白在不同状态下的表达水平，实现对蛋白质的精确定量。该技术涉及的关键试剂为稳定同位素标记的精氨酸、赖氨酸等氨基酸试剂。目前Thermo Fisher、AB Sciex等仪器公司已有一系列的蛋白质定量检测试剂产品，可以看出发达国家在质谱仪等大型仪器热卖的同时，还在不断推出配套的试剂及检测试剂盒，利润巨大。

在代谢组学研究中，同位素示踪技术在研究细胞代谢规律中具有独特优势，因此作为示踪剂的稳定同位素标记试剂是代谢流研究中必不可少的研究工具。此外，稳定同位素标记的苯丙氨酸、甘氨酸、亮氨酸等在蛋白质合成率、蛋白质代谢变化、肝脏脂质代谢规律等方面均有重要的应用。

综上，稳定同位素标记氨基酸在定量蛋白质组学、代谢组学等生物医学研究中都有着广泛的应用。除了科研领域的需求外，相关第三方技术服务公司及临床质谱也得到了大幅的发展，国内对于质谱检测用所配套的高端科研试剂，尤其是用于定量或代谢示踪的稳定同位素标记试剂的需求量近年来大幅增加。目前市售的稳定同位素标记氨基酸等试剂均被CIL（美国剑桥实验室）、Sigma-Aldrich（西格玛奥德里奇）等国外试剂公司所垄断，价格昂贵。随着中美贸易争端的发生，稳定同位素标记试剂也在关税加收的范围内。除了价格进一步提升外，某些试剂（如同位素标记的脂质内标试剂）还涉及到禁运问题，这极大地制约了我国在相关前沿领域的研究工作。目前国内科研试剂缺乏完备的质量控制和质量保障体系，产品质量良莠不齐，缺乏市场竞争力，科研结果的可靠性常常得不到很好的保证。国产化稳定同位素标记试剂及相关质控标准的短缺，已经成为我国生物医学领域相关科研领域的“卡脖子”问题。制定稳定同位素标记试剂相关质控标准，建立完善的质量保障体系，确保国产化稳定同位素标记试剂的产品质量，才能将国产化的稳定同位素标记氨基酸真正推向市场。

作为稳定同位素标记氨基酸最为重要的质控指标，同位素丰度和化学纯度的准确测定都直接影响到其应用效果。本项目拟开发稳定同位素15N标记系列氨基酸的同位素丰度和化学纯度的检测方法，建立稳定同位素15N标记系列氨基酸产品技术标准，对于该试剂的质量控制和应用有着重要的意义。

2.2.2研究基础

因目前国际国内尚未公开发表稳定性同位素15N标记氨基酸的检测方法和技术标准。由于稳定同位素标记试剂的色谱行为与相应的天然丰度试剂是一致的，因此产品纯度的测定可以参考天然丰度试剂的高效液相色谱测定方法，进行分离条件优化，得到操作简便、精密度、准确性好的方法。同时以成本低廉的相应天然丰度标准品作为外标，通过建立标准曲线，快速定量方法测定15N标记试剂的纯度。在同位素丰度检测方面采用有机质谱，结合“质量簇”概念及相应的同位素丰度计算方法，完成了其中15N标记同位素丰度的质谱法测定。该分析方法操作简便、快速，样品的消耗量较小，符合经济性的要求，测定结果准确度较高，重复性好，可以作为标准推荐的方法。

2.2.3 采用的标准样品

①纯度分析用的标准样品：氨基酸标准品（德国Dr.Ehrenstorfer公司）。

②同位素丰度检测方法研究用样品：上海化工研究院有限公司研制的稳定同位素15N标记的氨基酸纯品。

３. 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

3.1  确定稳定同位素15N标记氨基酸纯度的测定方法

在标准制订的过程中，课题组参考了国内外研究文献用HPLC检测化学品纯度的各种方法，确定采用标准曲线法作为本标准测定稳定同位素15N标记氨基酸纯度的方法。

3.2   主要试验内容

3.2.1 样品的处理

根据氨基酸的性质，将七种氨基酸分为碱性氨基酸（精氨酸）、中性氨基酸（丙氨酸、甘氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸）以及酸性氨基酸（天冬氨酸），对三类氨基酸采用不同溶剂溶解不同实验量的样品，以确定最适合的实验条件，获得较优实验结果。

3.2.2标准曲线的建立

⑴ 外标标准储备溶液的制备

精密称量氨基酸标准品（精确到0.01 mg），溶于流动相中，转移至10 mL容量瓶定容，得到标准储备液，避光保存于冰箱中，备用。

⑵ 外标标准工作溶液的制备

将配制的外标标准储备液用流动相稀释为最高点浓度的0.1倍、0.2倍、0.5倍、0.8倍、1倍来作为标准工作溶液。

⑶ 标准工作曲线的建立

将配制的外标标准工作溶液进行HPLC定量分析（每次分析都在完全相同的条件下），将色谱图上测得的峰面积对标样浓度作图，可得一条外推接近原点的直线，得到标准工作曲线。

3.2.3 色谱条件的确定

根据样品情况，标准编制组分别对碱性氨基酸、中性氨基酸以及酸性氨基酸的色谱条件进行了摸索试验。确定了三类氨基酸的色谱条件如下。

a碱性氨基酸

色谱柱：COSMOSIL Sugar-D 色谱柱（4.6 I.D.×250 mm，5 μm）或相当者；

流动相：A相：磷酸二氢钠水溶液（20 mmol/L，pH=4.55），B相：乙腈；A:B=35:65(体积比)；等度洗脱。

柱温箱温度：40℃；

流速：1.0 mL/min；

检测波长：205 nm；

进样量：10 μL。

b 中性氨基酸

色谱柱：AQ-C18色谱柱（4.6 mm×250 mm，5 μm）或者相当;

流动相：A相：纯水，B相：乙腈；A:B=100: 0(体积比)；

柱温箱温度：35℃；

流速：1 mL/min；

检测波长：200 nm；（苯丙氨酸检测波长245 nm）

进样量：10 μL。

c 酸性氨基酸

色谱柱：AQ-C18色谱柱（4.6 mm×250 mm，5 μm）或者相当;

流动相：A相：磷酸二氢钠水溶液（40 mmol/L），B相：乙腈；A:B=100:0(体积比)；

柱温箱温度：35℃；

流速：1 mL/min；

检测波长：200 nm；

进样量：10 μL。

3.2.4 纯度测定的方法验证

⑴ 方法的重复性

使用同一台液相色谱仪在相同检测条件下对同一批次不同15N标记的氨基酸样品的纯度进行重复测定，包括精氨酸-15N4（数据见试验报告表2）、丙氨酸-15N（数据见试验报告表6）、甘氨酸-15N（数据见试验报告表10）、亮氨酸-15N（数据见试验报告表14）、异亮氨酸-15N（数据见试验报告表18）、苯丙氨酸-15N（数据见试验报告表22）、天冬氨酸-15N（数据见试验报告表26）。所得数据的标准差均较小，结果表明方法重复性好。

⑵ 方法的准确性

对方法的加标回收率进行考查。对相同浓度水平下的15N标记的氨基酸样品溶液中分别加入不同量的标准品溶液，根据所得数据计算加标回收率，包括精氨酸（结果见试验报告表3）、丙氨酸（结果见试验报告表7）、甘氨酸（结果见试验报告表11）、亮氨酸（结果见试验报告表15）、异亮氨酸（结果见试验报告表19）、苯丙氨酸（结果见试验报告表23）、天冬氨酸（结果见试验报告表27）。加标回收率均在99%~102%之间，表明该方法准确性高。

⑶ 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液相色谱仪对同一批15N标记的氨基酸样品的纯度进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LC-20AT（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司技术开发中心ACQUITY UHPLC液相色谱仪（美国Waters公司），测定的样品包括精氨酸-15N4（所得数据见试验报告表4）、丙氨酸-15N（所得数据见试验报告表8）、甘氨酸-15N（所得数据见试验报告表12）、亮氨酸-15N（所得数据见试验报告表16）、异亮氨酸-15N（所得数据见试验报告表20）、苯丙氨酸-15N（所得数据见试验报告表24）、天冬氨酸-15N（所得数据见试验报告表28）。合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中，数据结果表明两组数据没有显著差异，方法再现性良好。

3.3  确定稳定同位素15N标记氨基酸丰度的测定方法

3.3.1 样品处理与测定

用甲醇-水（体积比1：1）将15N标记的氨基酸样品震荡且充分溶解于1.5 mL离心管，浓度约为10 mg/L。用注射器取少量溶解好的样品，用蠕动泵控制10 μL/min进样。

3.3.2 质谱条件的确定

根据样品情况，标准编制组确定采用电喷雾质谱进行15N同位素丰度的检测，主要进行了如下质谱参数的选优试验，确定了较适合的质谱条件如下：

电喷雾电压：4 kV；调谐滤镜电压：70 V；干燥气流量：10 L/min；雾化气流量：4 L/min；加热模块温度：350 C；脱溶剂管温度：250 C；单扫描时间：0.1 s；蠕动泵流速：10 μL/min；扫描模式：正离子模式；扫描范围：m/z=[M+H]+  10 dalton；谱图叠加次数：> 100；重复测定次数：6次。

3.3.3 15N同位素丰度测定的方法学验证

⑴ 方法的重复性

使用同一台液质联用仪在相同检测条件下对同一批次同种15N标记的氨基酸样品的同位素丰度值进行重复测定，包括精氨酸-15N4（所得数据见试验报告表29）、丙氨酸-15N（所得数据见试验报告表31）、甘氨酸-15N（所得数据见试验报告表33）、亮氨酸-15N（所得数据见试验报告表35）、异亮氨酸-15N（所得数据见试验报告表37）、苯丙氨酸-15N（所得数据见试验报告表39）、天冬氨酸-15N（所得数据见试验报告表41）。所得数据的标准差均较小，结果表明方法重复性好。

⑵ 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的质谱仪对同一批次同种15N标记的氨基酸样品的同位素丰度值进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LCMS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司同位素所气体同位素质谱仪MAT 271（美国Thermo Fisher Scientific公司），包括精氨酸-15N4（所得数据见试验报告表30）、丙氨酸-15N（所得数据见试验报告表32）、甘氨酸-15N（所得数据见试验报告表34）、亮氨酸-15N（所得数据见试验报告表36）、异亮氨酸-15N（所得数据见试验报告表38）、苯丙氨酸-15N（所得数据见试验报告表40）、天冬氨酸-15N（所得数据见试验报告表42）。合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中，数据结果表明两组数据没有显著差异，方法再现性良好。

3.5技术经济论证，预期的经济效果

本标准的编制过程符合相应的产品生产企业的要求，同时满足市场监督、检测的要求。本项行业标准制定，从一定程度上保证了稳定同位素15N标记氨基酸生产销售产品的质量，能够满足生产企业、监管部门的需要。本标准的制定、发布与实施，将提高监管部门的监测能力，将会取得较好的社会经济效益

4.采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

经查阅，目前国际国内尚未公开发表稳定性同位素15N标记氨基酸的检测方法和技术标准。国内可以查到与之相关的各种天然丰度产品及残留物含量的检测方法，多是采用高效液相色谱（HPLC）法测定其含量，而我们的样品不存在基质的复杂性，在样品处理过程较为简单。但不同的是检测要求不仅是产品的纯度还有其同位素丰度。

本标准通过对大量试验条件的考察，并在归纳总结相应实验数据的基础上，最终确立了采用高效液相色谱，以成本低廉的相应天然丰度标准品作为外标，通过建立标准曲线，快速定量方法测定15N标记试剂的纯度。并采用有机质谱，结合“质量簇”概念及相应的同位素丰度计算方法，完成了其中15N标记同位素丰度的质谱法测定。该分析方法操作简便、快速，样品的消耗量较小，符合经济性的要求，测定结果准确度较高，重复性好，可以作为标准推荐的方法。

5.与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

该标准与我国有关的现行法律、法规不冲突，并填补现行标准空白。

# 6．重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 7．国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议将本标准作为推荐性行业标准颁布实施。

# 8．贯彻国家标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

为了更好地实施本行业标准，建议开展本行业标准技术的培训。

# 9．废止现行有关标准的建议

目前，尚无相关标准。

# 10．其他应予说明的事项

_________________________________

无。