稳定同位素15N标记的氨基酸

试 验 报 告

（征求意见稿）

一、试验目的

确定稳定同位素15N标记的氨基酸产品的纯度和15N同位素丰度的测定方法。

二、试验方法

因目前国际国内尚未公开发表稳定同位素15N标记氨基酸的检测方法和技术标准，通过查阅文献可知，分析天然丰度氨基酸多采用衍生化结合高效液相色谱（HPLC）法测定其含量，本品为高纯度产品，拟采用高效液相色谱法，以成本低廉的天然丰度氨基酸做外标，标准曲线法准确测定15N标记氨基酸的纯度。并采用液相色谱-质谱联用仪，进行15N标记氨基酸中15N标记同位素丰度的质谱法测定。该分析方法操作简便、快速，样品的消耗量较少，符合经济的要求，测定结果准确度好，精密度高，重复性好，可作为标准推荐的方法。

1. 方法原理

1.1 HPLC分析原理

将15N标记氨基酸试样配成一定浓度样品，将溶液注入HPLC中，利用不同物质在固定相与流动相之间的吸附或分配系数的差异，经过连续多次在两相间的交换，最终实现产品中各组分的分离。

外标法是样品纯度定量最常用的方法。配制系列已知浓度的标准溶液，经高效液相色谱检测，得到峰高或峰面积对溶液浓度的标准曲线。氨基酸-氨基-15N的纯度分析就是采用外标法测定。只需测得15N标记氨基酸溶液在相同色谱条件下的峰高或峰面积，即可求得试样的浓度，根据公式（1）可计算得到其纯度值（质量分数）。

采用紫外吸收检测15N标记氨基酸的纯度，考虑到氨基酸中紫外吸收基团较弱，结合现有的文献方法，选用200nm作为检测条件，得到满意的试验结果。

1.2 MS分析原理

将样品配成溶液，引入有机质谱的离子源，通过ESI电离方式，在高静电梯度下，使样品溶液发生静电喷雾，在近大气压下的干燥气流中形成带电雾滴。随着溶剂蒸发，通过离子蒸发等机制，形成气态离子，进入质谱。待测15N标记氨基酸配制成溶液，进入质谱后按离子的质荷比（m/z）不同加以分离，最终被离子收集检测器采集到形影的质谱信息。结合“质量簇”分类计算法计算15N标记氨基酸的同位素丰度值。

1.3 质谱分析

1.3.1 仪器与试剂

仪器：日本Shimadzu公司LCMS2020单四级杆液质联用仪；美国Thermo Fisher Scientific公司TSQ Quantum Access 三重四级杆液质联用仪；美国Harvard Apparatus公司11 Plus蠕动泵；Hamilton 1750RNR 500 μL平头注射器；美国Merck Millipore SimplicityTM超纯水系统；瑞士梅特勒-托利多天平。

试剂：甲醇（色谱级，美国Merck公司）；甲醇（质谱级，美国Merck公司）；乙腈 （色谱级，美国Merck公司）；氨基酸标准品：丙氨酸，精氨酸盐酸盐，天冬氨酸，甘氨酸，谷氨酸，异亮氨酸，亮氨酸，苯丙氨酸，脯氨酸，丝氨酸，缬氨酸。（德国Dr. Ehrenstorfer 公司）；15N标记氨基酸：丙氨酸-15N，精氨酸-15N4·HCl，天冬氨酸--15N，甘氨酸-15N，谷氨酸-15N，异亮氨酸-15N，亮氨酸-15N，苯丙氨酸-15N，脯氨酸-15N，丝氨酸-15N，缬氨酸-15N（上海化工研究院有限公司自制）。

1.3.2 待测样品溶液配制

取少量样品置于1.5 mL离心管中，加入1 mL的甲醇-水（体积比1:1）溶液充分溶解，浓度约为10 mg/L，试样溶液经0.22 μm孔径的有机相针式过滤器过滤备用。

1.3.3 仪器参数

Shimadzu LCMS2020单四级杆液质联用仪：仪器控制和实验数据处理采用岛津公司Lab Solution v5.4 PS3软件；Thermo Fisher Scientific公司MAT 271气体同位素质谱仪:仪器控制和实验数据处理采用Thermo Fisher Scientific公司X Calibur 2.0.6软件。

2. 试验步骤

2.1 15N标记氨基酸纯度的测定

2.1.1 外标标准储备溶液的制备

a.碱性氨基酸

精氨酸-15N4·HCl

碱性氨基酸（精氨酸）：精密称量24.50 mg（精确到0.01 mg）的精氨酸盐酸盐标准品，溶于20 mmol/L的磷酸二氢钠溶液（pH=4.55），转移至10 mL容量瓶定容，得到浓度为0.2450 mg/mL的标准储备液，避光保存于冰箱中，备用。

b.中性氨基酸

丙氨酸-15N、甘氨酸-15N、亮氨酸-15N、异亮氨酸-15N、苯丙氨酸-15N

中性氨基酸（丙氨酸、甘氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸）：精密称量30.00 mg（精确到0.01 mg）的中性氨基酸标准品，溶于纯水中，转移至10mL容量瓶定容，得到浓度为0.3000 mg/mL的标准储备液，避光保存于冰箱中，备用。

c.酸性氨基酸

天冬氨酸-15N

酸性氨基酸(天冬氨酸)：精密称量30.00 mg（精确到0.01 mg）的天冬氨酸标准品，溶于纯水中，转移至10 mL容量瓶定容，得到浓度为0.3000 mg/mL的标准储备液，避光保存于冰箱中，备用。

2.1.2 外标标准工作溶液配制

将2.1.1 a配制的精氨酸外标标准储备液用20 mmol/L的磷酸二氢钠溶液（pH=4.55）稀释成浓度为0.09790 mg/mL，0.2448 mg/mL，0.4985 mg/mL，0.9790 mg/mL和2.4480 mg/mL的标准工作溶液。

将2.1.1 b配制的丙氨酸外标标准储备液用纯水稀释成浓度为0.3147 mg/mL，0.6294 mg/mL，1.5735 mg/mL，2.5176 mg/mL和3.1470 mg/mL的标准工作溶液。

将2.1.1 b配制的甘氨酸外标标准储备液用纯水稀释成浓度为0.3288 mg/mL，0.6576 mg/mL，1.6440 mg/mL，2.6304 mg/mL和3.2880 mg/mL的标准工作溶液。

将2.1.1 b配制的亮氨酸外标标准储备液用纯水稀释成浓度为0.3025 mg/mL，0.6050 mg/mL，1.5125 mg/mL，2.4200 mg/mL和3.0250 mg/mL的标准工作溶液。

将2.1.1 b配制的异亮氨酸外标标准储备液用纯水稀释成浓度为0.3053 mg/mL，0.6106 mg/mL，1.5265 mg/mL，2.4424 mg/mL和3.0530 mg/mL的标准工作溶液。

将2.1.1 b配制的苯丙氨酸外标标准储备液用纯水稀释成浓度为0.3053 mg/mL，0.6106 mg/mL，1.5265 mg/mL，2.4424 mg/mL和3.0530 mg/mL的标准工作溶液。

将2.1.1 c配制的天冬氨酸外标标准储备液用纯水稀释成浓度为0.3039 mg/mL，0.6078 mg/mL，1.5195 mg/mL，2.4312 mg/mL和3.0390 mg/mL的标准工作溶液。

2.1.3 待测样品溶液配制

碱性氨基酸（精氨酸-15N4·HCl）：精密称取19.30 mg（精确到0.01 mg）精氨酸-15N4样品，溶于磷酸二氢钠溶液（pH=4.55）中，定容于10 mL容量瓶中，得到浓度为1.930 mg/mL的样品储备溶液。

中性氨基酸（丙氨酸-15N、甘氨酸-15N、亮氨酸-15N、异亮氨酸-15N、苯丙氨酸-15N）：精密称取20.00 mg（精确到0.01 mg）氨基酸-氨基-15N样品，溶于纯水中，定容于10 mL容量瓶中，得到浓度为20.00 mg/mL的样品储备溶液。

酸性氨基酸（天冬氨酸-15N）：精密称取20.00 mg（精确到0.01 mg）天冬氨酸-15N样品，溶于纯水中，定容于10 mL容量瓶中，得到浓度为20.00 mg/mL的样品储备溶液。

2.1.4 标准工作曲线的建立

将2.1.2配制的外标标准工作溶液进行HPLC定量分析（每次分析都在完全相同的条件下进行），将色谱图上测得的峰面积对标样浓度作图，得到标准工作曲线。

2.1.5 待测样品的测定

将2.1.3待测氨基酸-15N的样品通过HPLC定量分析，在相同条件下测出其峰面积，将峰面积数据带入2.1.4标准工作曲线，得到理论浓度值。根据公式（1）计算即可得到其纯度（质量分数）。

2.1.6 色谱条件

a 碱性氨基酸（精氨酸）

色谱柱：COSMOSIL Sugar-D色谱柱（4.6 mm×250 mm，5 μm）或者相当;

流动相：A相：磷酸二氢钠水溶液（20 mmol/L，pH=4.55），B相：乙腈；A:B=35:65 (体积比)；

柱温箱温度：40℃；

流速：1 mL/min；

检测波长：205 nm。

进样量：10 μL。

b 中性氨基酸（丙氨酸、甘氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸）

色谱柱：AQ-C18色谱柱（4.6 mm×250 mm，5 μm）或者相当;

流动相：A相：纯水，B相：乙腈；A:B=100: 0 (体积比)；

柱温箱温度：35 ℃；

流速：1 mL/min；

检测波长：200 nm；（苯丙氨酸检测波长245 nm）

进样量：10 μL。

c 酸性氨基酸（天冬氨酸）

色谱柱：AQ-C18色谱柱（4.6 mm×250 mm，5 μm）或者相当;

流动相：A相：磷酸二氢钠水溶液（40 mmol/L），B相：乙腈；A:B=100:0 (体积比)；

柱温箱温度：35℃；

流速：1 mL/min；

检测波长：200 nm；

进样量：10 μL。

2.1.7  15N标记氨基酸纯度计算

产品的纯度以X计，数值以质量百分数表示，按公式(1)计算：

X=k      ……………………………………  (1)

式中：

X——15N标记氨基酸产品纯度的数值，单位为质量分数（％）；

c——待测样品峰面积平均值在标准工作曲线上对应的产品溶液浓度，单位为毫克每升（mg/mL）；

V——待测产品溶液的定容体积，单位为升( mL)；

XST——氨基酸标准品标注纯度的数值，单位为质量分数（%）；

k——稳定同位素15N标记氨基酸与氨基酸标准品的质量校正系数；

m——待测产品的称样量，单位为毫克（mg）。

取两份待测样品平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

2.2  15N标记氨基酸的同位素丰度测定

- 2.2.1 样品处理

取一只1.5 mL的离心管，用甲醇-水（体积比1:1）将15N标记氨基酸样品震荡且充分溶解，浓度约为10 mg/L。

    - 样品测定

用注射器取少量2.2.1的样品，进行蠕动泵10 μL/min进样。

    - 质谱条件

电喷雾电压：4 kV；调谐滤镜电压：70 V；干燥气流量：10 L/min；雾化气流量：4 L/min；加热模块温度：350 C；脱溶剂管温度：250 C；单扫描时间：0.1 s；蠕动泵流速：10 μL/min；扫描模式：正离子模式；扫描范围：m/z = [M+H]+  10 dalton；谱图叠加次数：> 20；重复测定次数：6次。

2.2.4  样品的15N同位素丰度计算与表述

以精氨酸为例，目标化合物精氨酸-15N4的分子式为C6H1415N4O2·HCl，电喷雾离子化后会形成[M+H]+的分子离子。通过“质量簇”分类法，可以将目标化合物离子分成[C6H14N4(14N415N0)O2]+，[C6H14N4(14N315N1)O2]+，[C6H14N4(14N215N2)O2]+，[C6H14N4(14N115N3)O2]+ 和[C6H14N4(14N015N4)O2)]+，五个“质量簇”。定义以上5种离子的摩尔分数为x0~x4，这几种离子均具有一致的同位素分布，即同位素峰簇的峰强比一致，其质荷比分布在m/z=175~179的范围内。根据同位素丰度分布计算器（http://www.chemcalc.org/）的计算结果，它的同位素分布百分比约为0.918：0.0752：0.0065。Amixi为m/z=i时的电喷雾质谱图中对应的峰强，xj为标记位点标记上j个15N原子的化合物摩尔分数，Aji是其在m/z=i时的峰强。在质荷比分布m/z=175~179的范围内，可以得到一系列的方程：

Amix175=x0·A0175=x0·0.918

Amix176=x0·A0176+x1·A1176= x0·0.0752+ x1·0.918

Amix177= x0·A0177+x1·A1177+ x2·A2177= x0·0.0065+ x1·0.0752+ x2·0.918

Amix178= x1·A1178+ x2·A2178+ x3·A1178= x1·0.0065+ x2·0.0752+ x3·0.918

Amix179= x2·A2179+ x3·A3179+ x4·A4179= x2·0.0065+ x3·0.0752+ x4·0.918

各类离子摩尔分数之和应该为1，即：x0+ x1+ x2+ x3+ x4=1；按照原子百分比计算，精氨酸-15N4盐酸盐的15N同位素丰度为x4，按照标记位点原子百分比计算，精氨酸-15N4的15N同位素丰度=Σ（n·xn）/Σ（xn/n）。

式中：

Amix175，Amix176，Amix177，Amix178  ，Amix179－质荷比为175，176，177，178，179的质谱峰强度相对值；

x0－标记0个15N原子的精氨酸-15N0分子的摩尔分数；

x1－标记1个15N原子的精氨酸-15N1分子的摩尔分数；

x2－标记2个15N原子的精氨酸-15N2分子的摩尔分数；

x3－标记3个15N原子的精氨酸-15N3分子的摩尔分数；

x4－标记4个15N原子的精氨酸-15N4分子的摩尔分数；

每份试样平行测定3次结果的算术平均值作为测定结果。

三、结果与讨论

1.  氨基酸纯度测定的方法学验证

1.1  碱性氨基酸  精氨酸-15N4

1.1.1  标准曲线及检出限

配制系列的天然丰度精氨酸纯度标准工作溶液，按试验方法2.1.4中的步骤进行测定，得到的谱图示于图1。

图1 标准溶液的液相谱图

通过液相色谱数据工作站处理后输出数据列于表1。

表1  液相色谱实验数据

| 标号 | 浓度(mg.mL-1) | Area(/mAu) |
| --- | --- | --- |
| STD-1 | 0.09790 | 48725 |
| STD-2 | 0.2448 | 123548 |
| STD-3 | 0.4985 | 251550 |
| STD-4 | 0.9790 | 505409 |
| STD-5 | 2.4480 | 1267102 |

以色谱图中精氨酸峰面积(y)对精氨酸溶液的浓度(x)作图，得到精氨酸的标准曲线示于图2，进一步线性回归后求得的回归方程及相关系数为：

y=521115.0x-3036.8，线性相关系数R2=0.9999

结果表明，精氨酸浓度C在0.09790~2.4480 mg/mL范围内与其色谱峰面积A呈良好的线性关系。

检出限的确定：取精氨酸标准品溶液适量，采用逐级稀释法，按进样后所得谱图中精氨酸峰信噪比约为3倍计算，得出该方法对于精氨酸溶液的检测限为0.1 g/mL。

图2 精氨酸标准曲线

1.1.2  方法的精密度

取浓度为0.4985 mg/mL精氨酸标准品溶液，重复进样6次，所得精氨酸标准品峰面积数据列于表2，表中数据的RSD为0.05% ，说明该分析测定方法具有较高的精密度。

表2  方法的精密度试验

| 样品编号 | 精氨酸标准品峰面积 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 251550 | 251513.5 | 0.05 |
| S2 | 251628 |  |  |
| S3 | 251372 |  |  |
| S4 | 251627 |  |  |
| S5 | 251523 |  |  |
| S6 | 151381 |  |  |

1.1.3  方法的加标回收率

在精氨酸-15N4样品溶液中分别加入一定量的精氨酸标准品溶液，在试验方法2.1.6的液相条件下进行测定，根据所得数据计算加标回收率，结果列于表3：

表3  方法的加标回收率试验

| 加标前样品含量mg/mL | 加入标准品含量mg/mL | 加标后理论含量mg/mL | 加标后实测含量mg/mL | 回收率% | 平均值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0928 0.1823 0.8853 | 0.1469 0.3672 0.1.4685 | 0.2397 0.5495 2.3538 | 0.2340 0.2394 0.2404 0.5504 0.5499 0.5501 2.3529 2.3565 2.3538 | 100.21 99.82 100.53 100.51 100.23 100.32 99.92 100.33 100.03 | 100.16 100.33 100.06 |

1.1.4 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液相色谱仪对同一批精氨酸-15N4样品的化学纯度进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LC-MS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司技术开发中心ACQUITY UHPLC液相色谱仪（美国Waters公司），所得数据列于表4，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表4  方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司技术开发中 ACQUITY UHPLC（美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 99.3 | 99.5 |
| S2 | 99.2 | 99.4 |
| S3 | 99.4 | 99.1 |
| S4 | 99.1 | 99.1 |
| S5 | 99.2 | 99.4 |
| S6 | 99.6 | 99.5 |
| S7 | 99.6 | 99.1 |
| S8 | 99.5 | 99.3 |
| 算术平均值 | 99.3 | 99.3 |
| 标准偏差S | 0.0032 | 0.0018 |
| 方差S2 | 9.1×10-6 | 3.2×10-6 |
|  | 2.94 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 2.51×10-3 |  |
|  | 1.6 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表4可知，在两个实验室，分别用液相色谱仪对精氨酸-15N4纯度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

1.2  中性氨基酸

1.2.1  丙氨酸-15N

1.2.1.1  标准曲线及检出限

配制系列的天然丰度丙氨酸纯度标准工作溶液，按试验方法2.1.4中的步骤进行测定，得到的谱图示于图3。

图3 丙氨酸标准溶液的液相谱图

通过液相色谱数据工作站处理后输出数据列于表5。

表5  液相色谱-丙氨酸实验数据

| 标号 | 浓度(mg.mL-1) | Area(/mAu) |
| --- | --- | --- |
| STD-1 | 0.3147 | 263454 |
| STD-2 | 0.6294 | 510037 |
| STD-3 | 1.5735 | 1256222 |
| STD-4 | 2.5176 | 1986769 |
| STD-5 | 3.1470 | 2460992 |

以色谱图中丙氨酸峰面积(y)对丙氨酸溶液的浓度(x)作图，得到丙氨酸的标准曲线示于图4，进一步线性回归后求得的回归方程及相关系数为：

y = 777430.0327 x + 23277.1972，  R2=0.9999

结果表明，丙氨酸浓度C在0.3147～3.147 mg/mL范围内与其色谱峰面积A呈良好的线性关系。

检出限的确定：取丙氨酸标准品溶液适量，采用逐级稀释法，按进样后所得谱图中丙氨酸峰信噪比约为3倍计算，得出该方法对于丙氨酸溶液的检测限为0.3 g/mL。

图4 丙氨酸标准曲线

1.2.1.2  方法的精密度

取浓度为1.5735 mg/mL丙氨酸标准品溶液，重复进样6次，所得丙氨酸标准品峰面积数据列于表6，表中数据的RSD为0.33% ，说明该分析测定方法具有较高的精密度。

表6  丙氨酸检测方法的精密度试验

| 样品编号 | 丙氨酸标准品峰面积 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1256132 | 1250726 | 0.33 |
| S2 | 1254400 |  |  |
| S3 | 1250732 |  |  |
| S4 | 1246299 |  |  |
| S5 | 1245941 |  |  |
| S6 | 1250853 |  |  |

1.2.1.3  方法的加标回收率

在15N-丙氨酸样品溶液中分别加入一定量的丙氨酸标准品溶液，在试验方法2.1.6的液相条件下进行测定，根据所得数据计算加标回收率，结果列于表7：

表7  方法的加标回收率试验

| 加标前样品含量mg/mL | 加入标准品含量mg/mL | 加标后理论含量mg/mL | 加标后实测含量mg/mL | 回收率% | 平均值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4104 0.4104 0.4104 | 0.1910 1.2730 2.0368 | 0.6014 1.6834 2.4472 | 0.6006 0.6011 0.6020 1.6906 1.6929 1.6900 2.4507 2.4471 2.4484 | 99.87 99.95 100.11 100.43 100.57 100.39 100.14 100.00 100.05 | 99.98 100.46 100.06 |

1.2.1.4 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液相色谱仪对同一批15N-丙氨酸样品的化学纯度进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LC-MS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司技术开发中心ACQUITY UHPLC液相色谱仪（美国Waters公司），所得数据列于表8，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表8  丙氨酸检测方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司技术开发中 ACQUITY UHPLC（美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 99.4 | 99.1 |
| S2 | 99.3 | 99.3 |
| S3 | 99.1 | 99.6 |
| S4 | 99.0 | 99.9 |
| S5 | 99.3 | 99.2 |
| S6 | 99.5 | 99.5 |
| S7 | 99.5 | 99.1 |
| S8 | 99.4 | 99.2 |
| 算术平均值 | 99.3 | 99.4 |
| 标准偏差S | 0.0018 | 0.0028 |
| 方差S2 | 3.4×10-6 | 7.8×10-6 |
|  | 2.34 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 2.37×10-3 |  |
|  | 0.84 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表8可知，在两个实验室，分别用液相色谱仪对丙氨酸-15N纯度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

1.2.2  甘氨酸-15N

1.2.2.1  标准曲线及检出限

配制系列的天然丰度甘氨酸纯度标准工作溶液，按试验方法2.1.4中的步骤进行测定，得到的谱图示于图5。

图5 甘氨酸标准溶液的液相谱图

通过液相色谱数据工作站处理后输出数据列于表9。

表9  液相色谱-甘氨酸实验数据

| 标号 | 浓度(mg.mL-1) | Area(/mAu) |
| --- | --- | --- |
| STD-1 | 0.3288 | 254330 |
| STD-2 | 0.6576 | 496697 |
| STD-3 | 1.6440 | 1223201 |
| STD-4 | 2.6304 | 1939482 |
| STD-5 | 3.2880 | 2402562 |

以色谱图中甘氨酸峰面积(y)对甘氨酸溶液的浓度(x)作图，得到甘氨酸的标准曲线示于图6，进一步线性回归后求得的回归方程及相关系数为：

y = 727267.9151 x + 19800.8095，  R2=0.9999

结果表明，甘氨酸浓度C在0.3288～3.2880 mg/mL范围内与其色谱峰面积A呈良好的线性关系。

检出限的确定：取甘氨酸标准品溶液适量，采用逐级稀释法，按进样后所得谱图中甘氨酸峰信噪比约为3倍计算，得出该方法对于甘氨酸溶液的检测限为0.2 g/mL。

图6 甘氨酸标准曲线

1.2.2.2  方法的精密度

取浓度为1.6440 mg/mL甘氨酸标准品溶液，重复进样6次，所得甘氨酸标准品峰面积数据列于表10，表中数据的RSD为0.04 % ，说明该分析测定方法具有较高的精密度。

表10  甘氨酸检测方法的精密度试验

| 样品编号 | 甘氨酸标准品峰面积 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1229945 | 1230768 | 0.04 |
| S2 | 1230418 |  |  |
| S3 | 1231044 |  |  |
| S4 | 1231232 |  |  |
| S5 | 1231153 |  |  |
| S6 | 1230817 |  |  |

1.2.2.3  方法的加标回收率

在甘氨酸-15N样品溶液中分别加入一定量的甘氨酸标准品溶液，在试验方法2.1.6的液相条件下进行测定，根据所得数据计算加标回收率，结果列于表11：

表11  方法的加标回收率试验

| 加标前样品含量mg/mL | 加入标准品含量mg/mL | 加标后理论含量mg/mL | 加标后实测含量mg/mL | 回收率% | 平均值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4064 0.4064 0.4064 | 0.1933 1.2715 2.0344 | 0.5997 1.6779 2.4408 | 0.6012 0.5975 0.5995 1.6860 1.6876 1.6880 2.4492 2.4488 2.4477 | 100.25 99.63 99.97 100.48 100.58 100.60 100.34 100.33 100.28 | 99.98 100.55 100.55 |

1.2.2.4 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液相色谱仪对同一批甘氨酸-15N样品的化学纯度进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LC-MS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司技术开发中心ACQUITY UHPLC液相色谱仪（美国Waters公司），所得数据列于表12，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表12  甘氨酸检测方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司技术开发中 ACQUITY UHPLC（美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 100.2 | 99.7 |
| S2 | 99.7 | 99.8 |
| S3 | 99.5 | 99.5 |
| S4 | 99.9 | 99.5 |
| S5 | 99.3 | 99.4 |
| S6 | 100.0 | 99.7 |
| S7 | 99.5 | 99.3 |
| S8 | 99.6 | 99.7 |
| 算术平均值 | 99.7 | 99.6 |
| 标准偏差S | 0.0030 | 0.0018 |
| 方差S2 | 8.98×10-6 | 3.07×10-6 |
|  | 2.92 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 2.45×10-3 |  |
|  | 0.79 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表12可知，在两个实验室，分别用液相色谱仪对甘氨酸-15N纯度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

1.2.3 亮氨酸-15N

1.2.3.1 标准曲线及检出限

配制系列的天然丰度亮氨酸纯度标准工作溶液，按试验方法2.1.4中的步骤进行测定，得到的谱图示于图7。

图7 亮氨酸标准溶液的液相谱图

通过液相色谱数据工作站处理后输出数据列于表13。

表13  亮氨酸液相色谱实验数据

| 标号 | 浓度(mg.mL-1) | Area(/mAu) |
| --- | --- | --- |
| STD-1 | 0.3025 | 209836 |
| STD-2 | 0.6050 | 412052 |
| STD-3 | 1.5125 | 1004033 |
| STD-4 | 2.4200 | 1594218 |
| STD-5 | 3.0250 | 1989880 |

以色谱图中亮氨酸峰面积(y)对亮氨酸溶液的浓度(x)作图，得到亮氨酸的标准曲线示于图8，进一步线性回归后求得的回归方程及相关系数为：

y = 652979.7155 x + 14866.7075，  R2=0.9999

结果表明，亮氨酸浓度C在0.3025～3.0250 mg/mL范围内与其色谱峰面积A呈良好的线性关系。

检出限的确定：取亮氨酸标准品溶液适量，采用逐级稀释法，按进样后所得谱图中亮氨酸峰信噪比约为3倍计算，得出该方法对于亮氨酸溶液的检测限为0.3 g/mL。

图8 亮氨酸标准曲线

1.2.3.2  方法的精密度

取浓度为1.5125 mg/mL亮氨酸标准品溶液，重复进样6次，所得亮氨酸标准品峰面积数据列于表14，表中数据的RSD为0.37% ，说明该分析测定方法具有较高的精密度。

表14  亮氨酸精密度试验

| 样品编号 | 亮氨酸标准品峰面积 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 990802 | 997991 | 0.37 |
| S2 | 998609 |  |  |
| S3 | 999094 |  |  |
| S4 | 1000898 |  |  |
| S5 | 997998 |  |  |
| S6 | 1000546 |  |  |

1.2.3.3  方法的加标回收率

在15N-亮氨酸样品溶液中分别加入一定量的亮氨酸标准品溶液，在试验方法2.1.6的液相条件下进行测定，根据所得数据计算加标回收率，结果列于表15：

表15  方法的加标回收率试验

| 加标前样品含量mg/mL | 加入标准品含量mg/mL | 加标后理论含量mg/mL | 加标后实测含量mg/mL | 回收率% | 平均值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4020 0.4020 0.4020 | 0.1765 1.2975 2.0760 | 0.5785 1.6995 2.4780 | 0.5676 0.5775 0.5768 1.6929 1.6805 1.6813 2.4601 2.4602 2.4636 | 98.13 99.83 99.72 99.61 98.88 98.93 99.28 99.28 99.42 | 99.23 99.14 99.33 |

1.2.3.4 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液相色谱仪对同一批亮氨酸-15N样品的化学纯度进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LC-MS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司技术开发中心ACQUITY UHPLC液相色谱仪（美国Waters公司），所得数据列于表16，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表16  亮氨酸检测方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司技术开发中 ACQUITY UHPLC（美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 96.3 | 96.8 |
| S2 | 96.7 | 96.7 |
| S3 | 96.9 | 96.5 |
| S4 | 96.2 | 96.6 |
| S5 | 96.5 | 96.6 |
| S6 | 96.6 | 96.7 |
| S7 | 96.3 | 96.9 |
| S8 | 96.4 | 96.5 |
| 算术平均值 | 96.5 | 96.7 |
| 标准偏差S | 0.0024 | 0.0014 |
| 方差S2 | 5.8×10-6 | 2.0×10-6 |
|  | 2.93 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 1.97×10-3 |  |
|  | 2.03 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表16可知，在两个实验室，分别用液相色谱仪对亮氨酸-15N纯度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

1.2.4  异亮氨酸

1.2.4.1  标准曲线及检出限

配制系列的天然丰度异亮氨酸纯度标准工作溶液，按试验方法2.1.4中的步骤进行测定，得到的谱图示于图9。

图9 异亮氨酸标准溶液的液相谱图

通过液相色谱数据工作站处理后输出数据列于表17。

表17  液相色谱-异亮氨酸实验数据

| 标号 | 浓度(mg.mL-1) | Area(/mAu) |
| --- | --- | --- |
| STD-1 | 0.3053 | 194003 |
| STD-2 | 0.6106 | 383244 |
| STD-3 | 1.5265 | 946413 |
| STD-4 | 2.4424 | 1514958 |
| STD-5 | 3.0530 | 1892749 |

以色谱图中异亮氨酸峰面积(y)对异亮氨酸溶液的浓度(x)作图，得到异亮氨酸的标准曲线示于图10，进一步线性回归后求得的回归方程及相关系数为：

y = 618138.5990 x + 4941.2857，  R2=1.0000

结果表明，异亮氨酸浓度C在0.3053～3.0530 mg/mL范围内与其色谱峰面积A呈良好的线性关系。

检出限的确定：取异亮氨酸标准品溶液适量，采用逐级稀释法，按进样后所得谱图中异亮氨酸峰信噪比约为3倍计算，得出该方法对于异亮氨酸溶液的检测限为0.3 g/mL。

图10 异亮氨酸标准曲线

1.2.4.2  方法的精密度

取浓度为1.5265 mg/mL异亮氨酸标准品溶液，重复进样6次，所得异亮氨酸标准品峰面积数据列于表18，表中数据的RSD为0.23 % ，说明该分析测定方法具有较高的精密度。

表18  异亮氨酸检测方法的精密度试验

| 样品编号 | 异亮氨酸标准品峰面积 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 951291 | 949610 | 0.23 |
| S2 | 946019 |  |  |
| S3 | 950750 |  |  |
| S4 | 951941 |  |  |
| S5 | 948979 |  |  |
| S6 | 948682 |  |  |

1.2.4.3  方法的加标回收率

在异亮氨酸-15N样品溶液中分别加入一定量的异亮氨酸标准品溶液，在试验方法2.1.6的液相条件下进行测定，根据所得数据计算加标回收率，结果列于表19。

表19  方法的加标回收率试验

| 加标前样品含量mg/mL | 加入标准品含量mg/mL | 加标后理论含量mg/mL | 加标后实测含量mg/mL | 回收率% | 平均值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4064 0.4064 0.4064 | 0.2034 1.2715 2.0760 | 0.5785 1.6995 2.0344 | 0.6110 0.6109 0.6089 1.6865 1.6858 1.6768 2.4436 2.4563 2.4389 | 100.19 100.18 99.85 100.51 100.47 99.93 100.12 100.63 99.92 | 100.07 100.31 100.22 |

1.2.4.4 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液相色谱仪对同一批异亮氨酸-15N样品的化学纯度进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LC-MS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司技术开发中心ACQUITY UHPLC液相色谱仪（美国Waters公司），所得数据列于表20，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表20  异亮氨酸检测方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司技术开发中 ACQUITY UHPLC（美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 101.3 | 101.6 |
| S2 | 101.7 | 101.7 |
| S3 | 101.0 | 101.7 |
| S4 | 101.7 | 102.0 |
| S5 | 101.7 | 101.5 |
| S6 | 101.6 | 101.7 |
| S7 | 101.0 | 101.7 |
| S8 | 101.3 | 102.0 |
| 算术平均值 | 101.4 | 101.7 |
| 标准偏差S | 0.0030 | 0.0018 |
| 方差S2 | 9.3×10-6 | 3.1×10-6 |
|  | 2.97 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 2.49×10-3 |  |
|  | 2.01 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表20可知，在两个实验室，分别用液相色谱仪对异亮氨酸-15N纯度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

1.2.5  苯丙氨酸

1.2.5.1  标准曲线及检出限

配制系列的天然丰度苯丙氨酸纯度标准工作溶液，按试验方法2.1.4中的步骤进行测定，得到的谱图示于图11。

图11 苯丙氨酸标准溶液的液相谱图

通过液相色谱数据工作站处理后输出数据列于表21。

表21  液相色谱苯丙氨酸实验数据

| 标号 | 浓度(mg.mL-1) | Area(/mAu) |
| --- | --- | --- |
| STD-1 | 0.3039 | 169248 |
| STD-2 | 0.6078 | 331808 |
| STD-3 | 1.5195 | 815989 |
| STD-4 | 2.4312 | 1301199 |
| STD-5 | 3.0390 | 1622057 |

以色谱图中苯丙氨酸峰面积(y)对苯丙氨酸溶液的浓度(x)作图，得到苯丙氨酸的标准曲线示于图12，进一步线性回归后求得的回归方程及相关系数为：

y = 531268.4422 x + 8507.3061，  R2=1.0000

结果表明，苯丙氨酸浓度C在0.3039～3.0390 mg/mL范围内与其色谱峰面积A呈良好的线性关系。

检出限的确定：取苯丙氨酸标准品溶液适量，采用逐级稀释法，按进样后所得谱图中苯丙氨酸峰信噪比约为3倍计算，得出该方法对于苯丙氨酸溶液的检测限为0.3 g/mL。

图12 苯丙氨酸标准曲线

1.2.5.2  方法的精密度

取浓度为1.5195 mg/mL苯丙氨酸标准品溶液，重复进样6次，所得苯丙氨酸标准品峰面积数据列于表22，表中数据的RSD为0.85% ，说明该分析测定方法具有较高的精密度。

表22  苯丙氨酸检测方法的精密度试验

| 样品编号 | 苯丙氨酸标准品峰面积 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 812855 | 820017 | 0.85 |
| S2 | 825800 |  |  |
| S3 | 811921 |  |  |
| S4 | 817449 |  |  |
| S5 | 823204 |  |  |
| S6 | 828870 |  |  |

1.2.5.3  方法的加标回收率

在15N-苯丙氨酸样品溶液中分别加入一定量的苯丙氨酸标准品溶液，在试验方法2.1.6的液相条件下进行测定，根据所得数据计算加标回收率，结果列于表23。

表23  方法的加标回收率试验

| 加标前样品含量mg/mL | 加入标准品含量mg/mL | 加标后理论含量mg/mL | 加标后实测含量mg/mL | 回收率% | 平均值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4032 0.4032 0.4032 | 0.2223 1.3895 2.2232 | 0.6255 1.7927 2.6264 | 0.6180 0.6232 0.6304 1.8001 1.7997 1.8084 2.6943 2.6348 2.6367 | 98.80 99.63 100.77 100.41 100.39 100.88 100.68 100.32 100.39 | 100.07 100.31 100.36 |

1.2.5.4 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液相色谱仪对同一批苯丙氨酸-15N样品的化学纯度进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LC-MS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司技术开发中心ACQUITY UHPLC液相色谱仪（美国Waters公司），所得数据列于表24，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表24  苯丙氨酸检测方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司技术开发中 ACQUITY UHPLC（美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 100.6 | 100.7 |
| S2 | 100.3 | 100.4 |
| S3 | 99.9 | 100.2 |
| S4 | 100.8 | 100.1 |
| S5 | 100.5 | 100.3 |
| S6 | 100.6 | 100.0 |
| S7 | 100.4 | 100.0 |
| S8 | 100.2 | 100.2 |
| 算术平均值 | 100.4 | 100.2 |
| 标准偏差S | 0.0028 | 0.0022 |
| 方差S2 | 7.8×10-6 | 4.8×10-6 |
|  | 1.64 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 2.51×10-3 |  |
|  | 1.6 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表24可知，在两个实验室，分别用液相色谱仪对苯丙氨酸-15N纯度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

1.3  酸性氨基酸  天冬氨酸-15N

1.3.1  标准曲线及检出限

配制系列的天然丰度天冬氨酸纯度标准工作溶液，按试验方法2.1.4中的步骤进行测定，得到的谱图示于图13。

图13 天冬氨酸标准溶液的液相谱图

通过液相色谱数据工作站处理后输出数据列于表25。

表25  液相色谱-天冬氨酸实验数据

| 标号 | 浓度(mg.mL-1) | Area(/mAu) |
| --- | --- | --- |
| STD-1 | 0.3052 | 398812 |
| STD-2 | 0.6104 | 806740 |
| STD-3 | 1.5260 | 1970094 |
| STD-4 | 2.4416 | 3079239 |
| STD-5 | 3.0520 | 3797707 |

以色谱图中天冬氨酸峰面积(y)对天冬氨酸溶液的浓度(x)作图，得到天冬氨酸的标准曲线示于图14，进一步线性回归后求得的回归方程及相关系数为：

y = 1237075.8107 x + 47229.6054，  R2=0.9999

结果表明，天冬氨酸浓度C在0.3052～3.0520 mg/mL范围内与其色谱峰面积A呈良好的线性关系。

检出限的确定：取天冬氨酸标准品溶液适量，采用逐级稀释法，按进样后所得谱图中天冬氨酸峰信噪比约为3倍计算，得出该方法对于天冬氨酸溶液的检测限为0.2g/mL。

图14 天冬氨酸标准曲线

1.3.2  方法的精密度

取浓度为1.5195 mg/mL天冬氨酸标准品溶液，重复进样6次，所得天冬氨酸标准品峰面积数据列于表26，表中数据的RSD为0.26% ，说明该分析测定方法具有较高的精密度。

表26天冬氨酸检测方法的精密度试验

| 样品编号 | 天冬氨酸标准品峰面积 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1960489 | 1966347 | 0.26 |
| S2 | 1968700 |  |  |
| S3 | 1970666 |  |  |
| S4 | 1969305 |  |  |
| S5 | 1969583 |  |  |
| S6 | 1959340 |  |  |

1.3.3  方法的加标回收率

在天冬氨酸-15N样品溶液中分别加入一定量的天冬氨酸标准品溶液，在试验方法2.1.6的液相条件下进行测定，根据所得数据计算加标回收率，结果列于表27。

表27  方法的加标回收率试验

| 加标前样品含量mg/mL | 加入标准品含量mg/mL | 加标后理论含量mg/mL | 加标后实测含量mg/mL | 回收率% | 平均值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4118 0.4118 0.4118 | 0.2126 1.3285 2.1256 | 0.6244 1.7403 2.5374 | 0.6285 0.6316 0.6316 1.7691 1.7677 1.7596 2.5433 2.5556 2.5539 | 100.66 101.17 101.16 101.65 101.57 101.11 100.23 100.72 100.65 | 100.99 101.44 100.53 |

1.3.4 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液相色谱仪对同一批天冬氨酸-15N样品的化学纯度进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LC-MS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司技术开发中心ACQUITY UHPLC液相色谱仪（美国Waters公司），所得数据列于表28，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表28 天冬氨酸检测方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司技术开发中 ACQUITY UHPLC（美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 98.8 | 100.7 |
| S2 | 99.3 | 100.4 |
| S3 | 98.4 | 100.2 |
| S4 | 98.7 | 100.1 |
| S5 | 98.9 | 100.3 |
| S6 | 99.2 | 100.0 |
| S7 | 99.0 | 100.0 |
| S8 | 99.1 | 100.2 |
| 算术平均值 | 98.9 | 98.7 |
| 标准偏差S | 0.0029 | 0.0027 |
| 方差S2 | 8.5×10-6 | 7.6×10-6 |
|  | 1.26 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 2.83×10-3 |  |
|  | 1.5 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表28可知，在两个实验室，分别用液相色谱仪对天冬氨酸-15N纯度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

2.  氨基酸15N同位素丰度测定的方法学验证

2.1  精氨酸-15N4样品的同位素丰度测定

2.1.1  方法的重复性

使用同一台质谱仪在相同检测条件下对同一批次精氨酸-15N4样品的同位素丰度值进行重复测定，所得数据列于表29。

表29  方法的重复性试验

| 样品 | 15N同位素丰度/atom%15N | 平均值 | 标准差S |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 99.37 | 99.33 | 0.11 |
| S2 | 99.32 |  |  |
| S3 | 99.38 |  |  |
| S4 | 99.41 |  |  |
| S5 | 99.41 |  |  |
| S6 | 99.31 |  |  |
| S7 | 99.27 |  |  |
| S8 | 99.15 |  |  |
| S9 | 99.46 |  |  |
| S10 | 99.14 |  |  |
| S11 | 99.51 |  |  |
| S12 | 99.25 |  |  |

2.1.2 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液质联用仪对同一批精氨酸-15N4样品的同位素丰度值进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LCMS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司同位素所MAT 271（美国Thermo Fisher Scientific公司），所得数据列于表30，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表30  方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司同位素所 MAT271 （美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 99.37 | 99.24 |
| S2 | 99.32 | 99.17 |
| S3 | 99.27 | 99.26 |
| S4 | 99.15 | 99.37 |
| S5 | 99.46 | 99.28 |
| S6 | 99.41 | 99.16 |
| S7 | 99.25 | 99.17 |
| S8 | 99.51 | 99.16 |
| 算术平均值 | 99.33 | 99.23 |
| 标准偏差S | 0.11 | 0.076 |
| 方差S2 | 0.013 | 0.0057 |
|  | 2.28 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 0.097 |  |
|  | 2.06 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表30可知，在两个实验室，分别用不同型号质谱对精氨酸-15N4同位素丰度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

2.2  丙氨酸-15N样品的同位素丰度测定

2.2.1  方法的重复性

使用同一台有机质谱计在相同检测条件下对同一批次丙氨酸-15N样品的同位素丰度值进行重复测定，所得数据列于表31。

表31  方法的重复性试验

| 样品 | D同位素丰度/atom%D | 平均值 | 标准差S |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 98.82 | 98.97 | 0.17 |
| S2 | 98.77 |  |  |
| S3 | 98.92 |  |  |
| S4 | 99.21 |  |  |
| S5 | 98.98 |  |  |
| S6 | 98.86 |  |  |
| S7 | 99.16 |  |  |
| S8 | 98.78 |  |  |
| S9 | 98.94 |  |  |
| S10 | 99.18 |  |  |
| S11 | 99.15 |  |  |
| S12 | 98.84 |  |  |

2.2.2 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液质联用仪对同一批丙氨酸-15N样品的同位素丰度值进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LCMS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司同位素所MAT 271（美国Thermo Fisher Scientific公司），所得数据列于表32，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表32  方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司同位素所 MAT271 （美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 98.82 | 98.81 |
| S2 | 98.77 | 98.75 |
| S3 | 98.92 | 98.98 |
| S4 | 99.21 | 98.81 |
| S5 | 98.98 | 98.82 |
| S6 | 98.86 | 99.14 |
| S7 | 99.16 | 98.90 |
| S8 | 98.78 | 98.74 |
| 算术平均值 | 98.94 | 98.87 |
| 标准偏差S | 0.17 | 0.13 |
| 方差S2 | 0.0884 | 0.0181 |
|  | 1.71 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 0.152 |  |
|  | 0.92 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表32可知，在两个实验室，分别用不同型号质谱对丙氨酸-15N同位素丰度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

2.3  甘氨酸-15N样品的同位素丰度测定

2.3.1  方法的重复性

使用同一台有机质谱计在相同检测条件下对同一批次甘氨酸-15N样品的同位素丰度值进行重复测定，所得数据列于表33。

表33  方法的重复性试验

| 样品 | D同位素丰度/atom%D | 平均值 | 标准差S |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 99.25 | 99.26 | 0.09 |
| S2 | 99.14 |  |  |
| S3 | 99.18 |  |  |
| S4 | 99.36 |  |  |
| S5 | 99.27 |  |  |
| S6 | 99.21 |  |  |
| S7 | 99.24 |  |  |
| S8 | 99.29 |  |  |
| S9 | 99.38 |  |  |
| S10 | 99.35 |  |  |
| S11 | 99.10 |  |  |
| S12 | 99.34 |  |  |

2.3.2 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液质联用仪对同一批甘氨酸-15N样品的同位素丰度值进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LCMS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司同位素所MAT 271（美国Thermo Fisher Scientific公司），所得数据列于表34，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表34  方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司同位素所 MAT271 （美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 99.25 | 99.24 |
| S2 | 99.14 | 99.17 |
| S3 | 99.18 | 99.26 |
| S4 | 99.36 | 99.37 |
| S5 | 99.27 | 99.28 |
| S6 | 99.21 | 99.16 |
| S7 | 99.24 | 99.17 |
| S8 | 99.29 | 99.16 |
| 算术平均值 | 99.24 | 99.34 |
| 标准偏差S | 0.07 | 0.11 |
| 方差S2 | 0.0046 | 0.0126 |
|  | 2.74 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 0.35 |  |
|  | 0.57 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表34可知，在两个实验室，分别用不同型号质谱对甘氨酸-15N同位素丰度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

2.4  亮氨酸-15N样品的同位素丰度测定

2.4.1  方法的重复性

使用同一台有机质谱计在相同检测条件下对同一批次亮氨酸-15N样品的同位素丰度值进行重复测定，所得数据列于表35。

表35  方法的重复性试验

| 样品 | D同位素丰度/atom%D | 平均值 | 标准差S |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 98.42 | 98.29 | 0.11 |
| S2 | 98.11 |  |  |
| S3 | 98.31 |  |  |
| S4 | 98.36 |  |  |
| S5 | 98.27 |  |  |
| S6 | 98.48 |  |  |
| S7 | 98.14 |  |  |
| S8 | 98.26 |  |  |
| S9 | 98.20 |  |  |
| S10 | 98.39 |  |  |
| S11 | 98.25 |  |  |
| S12 | 98.33 |  |  |

2.4.2 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液质联用仪对同一批亮氨酸-15N样品的同位素丰度值进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LCMS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司同位素所MAT 271（美国Thermo Fisher Scientific公司），所得数据列于表36，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表36  方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司同位素所 MAT271 （美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 98.42 | 98.34 |
| S2 | 98.11 | 98.27 |
| S3 | 98.31 | 98.56 |
| S4 | 98.36 | 98.17 |
| S5 | 98.27 | 98.48 |
| S6 | 98.48 | 98.25 |
| S7 | 98.14 | 98.36 |
| S8 | 98.26 | 98.32 |
| 算术平均值 | 98.29 | 98.34 |
| 标准偏差S | 0.11 | 0.12 |
| 方差S2 | 0.012 | 0.016 |
|  | 1.28 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 0.118 |  |
|  | 0.85 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表36可知，在两个实验室，分别用不同型号质谱对亮氨酸-15N同位素丰度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

2.5  异亮氨酸-15N样品的同位素丰度测定

2.5.1  方法的重复性

使用同一台有机质谱计在相同检测条件下对同一批次异亮氨酸-15N样品的同位素丰度值进行重复测定，所得数据列于表37。

表37  方法的重复性试验

| 样品 | D同位素丰度/atom %D | 平均值 | 标准差S |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 98.34 | 98.38 | 0.067 |
| S2 | 98.26 |  |  |
| S3 | 98.41 |  |  |
| S4 | 98.46 |  |  |
| S5 | 98.35 |  |  |
| S6 | 98.46 |  |  |
| S7 | 98.37 |  |  |
| S8 | 98.36 |  |  |
| S9 | 98.28 |  |  |
| S10 | 98.43 |  |  |
| S11 | 98.39 |  |  |
| S12 | 98.47 |  |  |

2.5.2 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液质联用仪对同一批异亮氨酸-15N样品的同位素丰度值进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LCMS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司同位素所MAT 271（美国Thermo Fisher Scientific公司），所得数据列于表38，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表38  方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司同位素所 MAT271 （美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 98.34 | 98.52 |
| S2 | 98.26 | 98.32 |
| S3 | 98.41 | 98.43 |
| S4 | 98.46 | 98.34 |
| S5 | 98.35 | 98.51 |
| S6 | 98.46 | 98.29 |
| S7 | 98.37 | 98.45 |
| S8 | 98.36 | 98.39 |
| 算术平均值 | 98.38 | 99.40 |
| 标准偏差S | 0.067 | 0.086 |
| 方差S2 | 0.0044 | 0.0074 |
|  | 1.67 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 0.077 |  |
|  | 0.78 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表38可知，在两个实验室，分别用不同型号质谱对异亮氨酸-15N同位素丰度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

2.6  苯丙氨酸-15N样品的同位素丰度测定

2.6.1  方法的重复性

使用同一台有机质谱计在相同检测条件下对同一批次苯丙氨酸-15N样品的同位素丰度值进行重复测定，所得数据列于表39。

表39  方法的重复性试验

| 样品 | D同位素丰度/atom %D | 平均值 | 标准差S |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 98.68 | 98.49 | 0.11 |
| S2 | 98.62 |  |  |
| S3 | 98.45 |  |  |
| S4 | 98.57 |  |  |
| S5 | 98.38 |  |  |
| S6 | 98.56 |  |  |
| S7 | 98.32 |  |  |
| S8 | 98.46 |  |  |
| S9 | 98.52 |  |  |
| S10 | 98.37 |  |  |
| S11 | 98.41 |  |  |
| S12 | 98.51 |  |  |

2.6.2 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液质联用仪对同一批苯丙氨酸-15N样品的同位素丰度值进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LCMS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司同位素所MAT 271（美国Thermo Fisher Scientific公司），所得数据列于表40，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表40  方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司同位素所 MAT271 （美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 98.68 | 98.47 |
| S2 | 98.62 | 98.70 |
| S3 | 98.45 | 98.69 |
| S4 | 98.57 | 98.56 |
| S5 | 98.38 | 98.52 |
| S6 | 98.56 | 98.63 |
| S7 | 98.32 | 98.49 |
| S8 | 98.46 | 98.59 |
| 算术平均值 | 98.51 | 98.58 |
| 标准偏差S | 0.12 | 0.087 |
| 方差S2 | 0.015 | 0.0076 |
|  | 1.99 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 0.107 |  |
|  | 1.43 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表40可知，在两个实验室，分别用不同型号质谱对苯丙氨酸-15N同位素丰度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。

2.7  天冬氨酸-15N样品的同位素丰度测定

2.7.1  方法的重复性

使用同一台有机质谱计在相同检测条件下对同一批次天冬氨酸-15N样品的同位素丰度值进行重复测定，所得数据列于表41。

表41  方法的重复性试验

| 样品 | D同位素丰度/atom %D | 平均值 | 标准差S |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 98.43 | 98.58 | 0.093 |
| S2 | 98.56 |  |  |
| S3 | 98.62 |  |  |
| S4 | 98.54 |  |  |
| S5 | 98.71 |  |  |
| S6 | 98.58 |  |  |
| S7 | 98.49 |  |  |
| S8 | 98.67 |  |  |
| S9 | 98.74 |  |  |
| S10 | 98.48 |  |  |
| S11 | 98.55 |  |  |
| S12 | 98.60 |  |  |

2.7.2 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液质联用仪对同一批天冬氨酸-15N样品的同位素丰度值进行了测定，分别是上海稳定性同位素工程技术研究中心LCMS2020（日本岛津公司）和上海化工研究院有限公司同位素所MAT 271（美国Thermo Fisher Scientific公司），所得数据列于表42，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

表42  方法的再现性试验

|  | 上海稳定性同位素工程技术研究中心 LCMS2020（日本） | 上海化工研究院有限公司同位素所 MAT271 （美国） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 98.43 | 98.64 |
| S2 | 98.56 | 98.73 |
| S3 | 98.62 | 98.59 |
| S4 | 98.54 | 98.67 |
| S5 | 98.71 | 98.63 |
| S6 | 98.58 | 98.69 |
| S7 | 98.49 | 98.79 |
| S8 | 98.67 | 98.82 |
| 算术平均值 | 98.58 | 98.70 |
| 标准偏差S | 0.092 | 0.080 |
| 方差S2 | 0.0084 | 0.0064 |
|  | 1.32 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 0.086 |  |
|  | 1.38 |  |
| t(0.05,14) | 2.14 |  |

由表42可知，在两个实验室，分别用不同型号质谱对天冬氨酸-15N同位素丰度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.14，证明两组数据没有显著差异。