国家标准编制说明

肥料中植物生长调节剂的测定

气相色谱法

(征求意见稿)

山东省产品质量检验研究院

二〇二〇年七月

目录

肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱法	1

一、制定标准的目的和意义	1

二、制定标准原则	2

三、标准制定的进程	3

四、制定标准的依据	3

五、主要实验（或验证）情况	4

5.1 色谱条件的选择	4

5.2样品前处理条件的确立	9

5.3线性范围	14

5.4方法检出限	14

5.5 精密度实验	15

5.6方法重复性实验	16

5.7方法回收率	17

5.7 实验室间比对实验	18

六、预期社会经济效益	19

参考文献	19

肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱法

本标准根据国标委发〔2018〕60号《国家标准化管理委员会关于下达2018年第三批国家标准制修订计划的通知》（项目编号为20182178-T-606）的要求，由山东省产品质量检验研究院、上海化工院检测有限公司等起草单位完成该标准实验研究内容，并已形成征求意见稿和编制说明，本标准为首次制定。

一、制定标准的目的和意义

胺鲜酯（DA-6）是一种新型细胞分裂素类的植物生长调节剂，对多种农作物具有显著的增产、抗逆、抗病，改善品质、早熟等功效[1]。研究表明 , 胺鲜酯可扩大植物叶面积, 提高叶绿素含量和光合速率 , 延长叶片功能期, 促进植物碳水化合物的合成与积累, 从而提高作物产量和品质[2]。然而，胺鲜酯在不同作物中的使用浓度是有不同的，例如孙晓慧等胺鲜酯在菠菜中的施用研究中发现，胺鲜酯对菠菜的最佳底施浓度为10mg·kg-1时可提高菠菜产量，提升菠菜品质，但随着喷施胺鲜酯浓度的升高，菠菜地下部全氮含量逐渐降低，菠菜长势不佳，对地下部的生长有所影响[3]。使用浓度过高，将会产生对一些农作物产生抑制生长现象[4]，从而减低农作物品质及产量。若在肥料产品中隐形添加该植物生长调节剂，使用过程中极易造成与植物生长调节剂制剂产品重复使用的现象，对农作物造成潜在危害。

多效唑是80年代研制成功的三唑类植物生长调节剂，是内源赤霉素合成的抑制剂。也可提高水稻吲哚乙酸氧化酶的活性，降低稻苗内源IAA的水平。明显减弱稻苗顶端生长优势，促进侧芽(分蘖)滋生。多效唑的农业应用价值在于它对作物生长的控制效应。具有延缓植物生长，抑制茎杆伸长，缩短节间、促进植物分蘖、促进花芽分化，增加植物抗逆性能，提高产量等效果。本品适用于水稻、麦类、花生、果树、烟草、油菜、大豆、花卉、草坪等作（植）物，使用效果显著。但是，高浓度的多效唑并不会提高促进作用，反而会造成植株矮小，块根块茎小，畸形，叶片卷曲，哑花，基部老叶提前脱落，幼叶扭曲，皱缩等现象。对于棉花则出现植株严重矮化，果枝不能伸展、叶片畸形，赘芽丛生、落蕾落铃。花生则出现叶片小，植株不生长，花生果小，早衰。由于多效唑药效时间较长，对下茬作物也会产生药害，导致不出苗、晚出苗，出苗率低，幼苗畸形等药害症状。此外，多效唑在土壤中残留时间较长，常温（20℃）储存稳定期在两年以上，如果多效唑使用或处理不当，即使来年在该基地上种植出的蔬菜也极易造成药物残留超标。

我国对植物生长调节剂按照农药登记的要求进行管理，若在肥料中添加植物生长调节剂，应与药肥的登记方式相同，即按照农药进行登记，但由于农药登记时间长、费用高，一些不法厂商出现在肥料中违禁添加植物生长调节剂的现象屡见不鲜，影响了肥料行业的健康发展，阻碍了药肥产业的发展秩序。因此，对肥料产品中植物生长调节剂——胺鲜酯、多效唑的监测十分重要，为保障农作物质量安全，保护农民的合法权益，促进肥料行业健康发展，加速药肥这一新兴产业的崛起提供技术支撑，为政府监管提供技术依据。

二、制定标准原则

标准编制遵循“先进性，实用性，统一性，规范性”的原则，按照GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则第4部分：试验方法标准》进行编制。

三、标准制定的进程

1、收集相关文献资料，初步拟定检测方法。

根据立项要求，通过查阅国内外相关文献资料，文献资料中主要有气相色谱法与液相色谱法两种，其中液相色谱检测相对成本较高，气相色谱法前处理简单、快捷，因此最终拟定采用气相色谱法检测肥料中胺鲜酯、多效唑的含量。

2、优化前处理及仪器条件，确定肥料中胺鲜酯、多效唑的检测方法。

经过对多效唑、提取、分离条件的选择，进一步对仪器条件进行优化，确定了准确度高、可行性强的检测方法。

3、完成实验室间比对，撰写《肥料中植物生长调节剂的测定气相色谱法》标准报批稿。

四、制定标准的依据

起草小组在充分收集、认真研究相关标准及资料的基础上，结合本实验室的条件及方法的技术特点，对肥料中胺鲜酯、多效唑的检测方法进行试验，在论证了方法的灵敏度、准确性、线性范围和应用范围的前提下，通过反复研究和分析，建立肥料中胺鲜酯、多效唑的气相色谱测定的方法，对本标准进行回收率和重复性实验均符合要求。

五、主要实验（或验证）情况

5.1 色谱条件的选择

5.1.1 检测器的选择

氢火焰离子检测器（FID）是一种通用性较强的检测器，虽然该检测器相对于氮磷检测器(NPD)、电子俘获检测器(ECD)而言，灵敏度较低，检出限较高，但由于在肥料中添加胺鲜酯、多效唑时，一般会按照制剂配方添加，含量不会过低，且氢火焰离子检测器的通用性强，经济使用，稳定性较高，故在试验中选择氢火焰离子检测器检测肥料中的胺鲜酯、多效唑含量。

5.1.2 色谱柱的选择

通过对胺鲜酯、多效唑性质的了解及相关文献的查询，检测多效唑的气相色谱法中，多使用DB-17色谱柱[5][固定相为（50%- 苯基) - 甲基聚硅氧烷]、HP-5色谱柱[6-8][固定相为（5%-苯基）-95%二甲基聚硅氧烷]或固定相类似的色谱柱；检测胺鲜酯的气相色谱法中，多使用HP-5色谱柱或固定相类似的色谱柱[9-11]、HP-INNOWax色谱柱[12][固定相为聚乙二醇(PEG)]。本方法中拟使用HP-5色谱柱对胺鲜酯、多效唑进行同时检测，经试验验证，该色谱柱对胺鲜酯、多效唑的分离效果较好，可以达到同时检测的目的。

5.1.3 柱温起始温度的选择

本方法采用等速升温的方式对胺鲜酯、多效唑进行分离，对起始温度在50℃~130℃范围内进行测试，从50℃开始每增加10℃为一个起始温度测试值，使用浓度为100mg/L的胺鲜酯、多效唑标准品进行测试。以两者的峰面积、峰高为参考依据，选定最佳起始温度。

经试验发现起始温度对多效唑峰面积及峰高没有造成明显变化；对胺鲜酯而言，其峰面积无明显变化，但其峰高变化较大。本试验中，以起始温度为横坐标、相应起始温度下的峰高为纵坐标做趋势图，来显示起始温度对胺鲜酯峰高的影响，趋势图见图1。

图1 柱温起始温度对胺鲜酯峰高的影响

在色谱检测中，峰高越高、峰型越窄越有利于待测物的检测，对待测物的检出限越低、准确度越高。随着起始温度的升高，胺鲜酯峰面积无明显变化，而峰高越来越小，则说明起始温度越高，胺鲜酯的峰型越扁平，不利于样品中该物质的分离与检测。由图1可见，起始温度在50℃~130℃范围内，60℃时胺鲜酯峰高最高，因此，本方法中选定色谱柱的起始温度为60℃。

5.1.4 柱温升温速率的选择

本方法拟定等度升温，升温速率在10℃/min~30℃/min范围内进行测试，从10℃/min开始每增加5℃为一个升温速率测试值，使用100mg/L的胺鲜酯与多效唑标准品、固体水溶肥料样品待测液、液体水溶肥料样品待测液及有机肥料样品待测液进行测试，分别考察升温速率对待测物响应值及不同样品分离情况的影响。

经测试，随着升温速率的增大，胺鲜酯与多效唑的峰面积、峰高也随之增大，但对样品中杂质的分离效果越差。以液体水溶肥料产品为例，如图2所示，升温速率越小，对样品中杂质的分离效果越好。

图2 不同升温速率对样品中杂质的分离效果

然而，升温速率越小对待测物的响应值越低、检出限越高，因此，要在保证杂质可以完全分离的情况下，尽可能降低方法的检出限，选择合适的升温速率。通过在相同升温速率下标准物质谱图与样品谱图的对比，发现当升温速率为10℃/min、15℃/min时分离效果较好；当升温速率达到25℃/min、30℃/min时样品中出现与待测物无法完全分离的杂质峰；当升温速率为20℃/min时，分离效果虽不如10℃/min、15℃/min时，但杂质峰可以与待测物完全分离，在此升温速率下，既可以达到满足试验要求的分离效果，又可以确保待测物有较高的峰面积、峰高。最终本方法，选择柱温升温速率为20℃/min。

5.1.5进样口温度的选择

本方法对进样口温度在190℃~270℃范围内进行测试，从190℃开始每增加10℃为一个进样口温度测试值，使用为100mg/L的胺鲜酯、多效唑标准品进行测试。以两者的峰面积、峰高为参考依据，选定进样口温度。

经测试，在此温度范围内，对胺鲜酯的响应值几乎无影响，但对多效唑响应值的影响较大。本试验中，以进样口温度为横坐标、相应温度下的峰面积为纵坐标做趋势图，来显示进样口温度对多效唑响应值的影响，趋势图见图3。

图3 不同进样口温度对多效唑峰面积的影响

由图3可见，随着进样口温度的升高，多效唑峰面积逐渐增大，在进样口温度达到为250℃时，峰面积趋于稳定，因此，本方法中选定进样口温度为250℃。

5.1.6分流比选择

本方法分别通过不分流、分流比2：1、分流比5：1、分流比10：1四种不同的分流比对胺鲜酯、多效唑标准品及加入5μg标准品的空白样品进行测试。以能够检出空白样品中加标浓度为基础，同时又能达到良好分离效果的分流比为最终分流比。

经测试，加入标准品的空白样品在四中不同的分流比条件下，随着分流比的增大，杂质的分离效果越好，但对加标样品中待测物的检出限越高。如图4所示，当不分流、分流比为2：1时，加标空白样品可以同时检出胺鲜酯、多效唑；当分流比为5：1时，加标空白样品无法检测出胺鲜酯；当分流比为10：1时，加标空白样品中两种待测物均无法检出。其中，当分流比为2：1时，既可以检出加标样品中的待测物，又可以达到较好的分离效果，因此，本方法中选取分流比为2：1。

图4 不同分流比对加标空白样品的检测谱图

5.1.7色谱条件的确定

通过以上试验验证，推荐的气相色谱条件如下：

色谱柱：30 m×0.32 mm（i.d.）石英毛细管，内壁涂HP-5（5 %二苯基+95 %二甲基聚硅氧烷），膜厚0.25 μm；柱室温度（程序升温）：初始温度60 ℃，保持1 min，以20℃/min升到300 ℃，保持3min；气化室温度：250 ℃；检测器温度：300 ℃；气体流量（mL/min）：载气 (N2) 1.5、氢气30、空气300、补偿气（N2）25；分流比：2：1；进样量：1 μL。

通过该色谱条件获得的典型的胺鲜酯、多效唑标准物质气相色谱图见图5。

图5 胺鲜酯、多效唑标准物质色谱图

5.2样品前处理条件的确立

5.2.1 提取溶剂的选择

5.2.1.1 标准品在不同溶剂中的降解程度

胺鲜酯易溶于乙醇、甲醇、丙酮、氯仿等有机溶剂；多效唑易溶于甲醇、丙酮、环己酮等有机溶剂。在不同溶剂中的溶解性，拟定常用溶剂甲醇、丙酮为提取剂。将胺鲜酯、多效唑标准品溶解在两种不同溶剂中，在12h内以1.5h为梯度进行测试。测试中发现，多效唑在两种溶剂中均可以稳定存在，在12h内未降解；胺鲜酯标准品在丙酮中较稳定，12h内未出现降解现象，但在甲醇中降解较快，如图6所示，在12个小时内，胺鲜酯约降解至原含量的2/5。因此，本方法中选定标准品的稀释溶剂为丙酮。

图6 胺鲜酯标准品在甲醇中的降解情况

5.2.1.2 样品在不同溶剂中的提取效果

本方法中使用甲醇、丙酮分别对不同肥料样品进行提取，经提取、检测发现，当样品检测量较少时，甲醇、丙酮两种提取溶剂对样品的重复性、加标回收率均可满足要求。当样品量较多时（连续进样约5h后），使用甲醇提取的样品会出现重复性差、回收率降低、仪器进样针发生堵塞、仪器废液瓶中出现结晶的现象，需更换仪器进样针、分流衬管后才能重新达到方法检测要求；以丙酮提取的不同肥料样品，连续48h进样检测后，重复性、回收率仍可满足要求，而且仪器进样针、分流衬管仍可正常运行，废液瓶中无结晶出现，可以达到批量检测的目的。因此，本方法中，最终选取丙酮为提取溶剂。

5.2.2 提取方式的选择

超声和振荡是目前提取较常用的手段，超声提取可以使溶剂快速地进入固体物质中，将其物质所含的有机成分尽可能完全地溶于溶剂之中，得到多成分混合提取液，相对于机械振荡而言，超声提取效率更高。

考虑到不同肥料样品对提取液的溶解性不同，为了更好地提取样品中的待测物，使样品充分浸润分散，试验中使用超声提取，经测试，回收率可以达到检测要求。

确定提取试剂后，对提取时超声时间进行选择，分别超声萃取10min、15min、20min、25min、30min，同时在6000rmp 离心5min，过0.45µm滤膜，经气相色谱检测后，发现在五组的重复性、加标回收率均可满足要求。其中15min、20min、25min、30min的平均回收率更接近100%，几乎没有差别，故确定其超声萃取时间为15min。

5.2.3 净化条件的选择

目前肥料产品如水溶肥料、有机肥料成分较为复杂，除部分无机盐以外，常会有氨基酸、腐植酸、有机质、海藻酸、壳聚糖等有机成分。有机成分可能会随超声提取溶解在溶剂中，从而对待测物的检测造成干扰。

PSA(N-丙基乙二胺)常用于农药残留分析，作为吸附剂吸附杂质，是农药残留分析前处理中常用净化剂，可以有效去除样品基质中的有机酸、色素和糖类杂质。

本试验中，选取PSA、C18为净化剂，分别对固体水溶肥料样品、液体水溶肥料样品、有机肥料样品进行试验。称取一组固体水溶肥料样品、液体水溶肥料样品、有机肥料样品为净化组，经丙酮提取后，在提取液中加入PSA、C18吸附剂后涡旋30s，离心，取上清液过0.45 μm有机相滤膜，待测。同时称取另一组固体水溶肥料样品、液体水溶肥料样品、有机肥料样品为未净化组，经丙酮提取后，直接离心，取上清液过0.45 μm有机相滤膜，待测。将两组样品的测试结果进行对比，两组的重复性、加标回收率均可满足检测要求。

然而，净化组中吸附剂对样品的净化效果并不明显，固体水溶肥料样品净化组与未净化组色谱图如图7所示，液体水溶肥料样品净化组与未净化组色谱图如图8所示，有机肥料样品净化组与未净化组色谱图如图9所示。

图7 固体水溶肥料产品色谱图

图8 液体水溶肥料产品色谱图

图9 有机肥料产品色谱图

由图7、图8、图9可见，吸附剂对三种不同肥料的净化效果并不明显，与未净化样品的检测效果基本相同，因此，本试验中，未对提取液进行净化。

5.2.4 样品前处理方法的确定

液体样品：称取0.1 g～0.5g样品于具塞离心管中，氮吹至近干，准确加入10mL丙酮，涡旋1 min，超声15 min，以6 000 r/min高速离心5 min，取1 mL上清液过0.45 μm有机相滤膜，待测。

固体样品：称取粉碎后，过0.5mm筛的样品0.1 g～0.5g样品于具塞离心管中，准确加入10mL丙酮，后续提取步骤同上。

5.3线性范围

5.3.1 胺鲜酯线性范围

对胺鲜酯在5µg/mL～100 µg/mL一系列质量浓度的标准溶液按浓度从低到高依次分析测定，其线性范围、线性回归方程、相关系数见表1。

表1  胺鲜酯线性范围、线性方程、相关系数

| 标准溶液系列(µg /mL) | 5.0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准曲线回归方程 | y=5.881x+6.790 |  |  |  |  |
| 相关系数 | 0.9995 |  |  |  |  |

5.3.2 多效唑线性范围

对多效唑在5µg/mL～100 µg/mL一系列质量浓度的标准溶液按浓度从低到高依次分析测定，其线性范围、线性回归方程、相关系数见表2。

表2 多效唑线性范围、线性方程、相关系数

| 标准溶液系列(µg /mL) | 5.0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准曲线回归方程 | y=5.330x+6.131 |  |  |  |  |
| 相关系数 | 0.9996 |  |  |  |  |

5.4方法检出限

本方法中，基于实际空白样品中添加胺鲜酯、多效唑标准品分析结果，按3倍信噪比计算对应的浓度为方法检出限；按10倍信噪比计算对应的浓度为方法定量限。

分别对固体水溶肥料产品、液体水溶肥料产品、有机肥料产品的空白样品中分别添加5μg胺鲜酯、多效唑标准品，按照该检测方法进行检测，三种不同类型肥料样品均可检出，信噪比可达到相应空白样品信噪比的3倍。最终确定胺鲜酯、多效唑的最低检出限为0.5μg/mL，方法中称样量为0.5g时，考虑样品稀释倍数，计算胺鲜酯、多效唑的检出限为10mg/kg胺鲜酯、多效唑的最低定量限为1.5μg/mL，方法中称样量为0.5g时，考虑样品稀释倍数，计算胺鲜酯、多效唑的定量限为30mg/kg。

5.5 精密度实验

5.5.1胺鲜酯精密性实验

精密称取同批次样品1份，按该方法进行样品前处理，采用同样的色谱条件，同一样品连续进样六次，对精密性进行试验，试验结果见表3。从表中可以看出，检测得到的平均浓度为23.253μg/mL ，RSD值为0.80%，符合一般色谱方法验证中对精密度RSD＜1%的要求。

表3 胺鲜酯气相色谱检测方法精密度试验

| 序号 | 峰面积 | 浓度/μg/mL | RSD（%，n=6） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141.431 | 23.121 | 0.80 |
| 2 | 141.605 | 23.150 |  |
| 3 | 141.933 | 23.205 |  |
| 4 | 141.410 | 23.117 |  |
| 5 | 144.264 | 23.599 |  |
| 6 | 142.643 | 23.325 |  |

5.5.2 多效唑精密性实验

精密称取同批次样品1份，按该方法进行样品前处理，采用同样的色谱条件，同一样品连续进样六次，对精密性进行试验，试验结果见表4。从表中可以看出，检测得到的平均浓度为67.288μg/mL，RSD值为0.18%，符合一般色谱方法验证中对精密度RSD＜1%的要求。

表4多效唑气相色谱检测方法精密度试验

| 序号 | 峰面积 | 浓度/μg/mL | RSD（%，n=6） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 365.267 | 67.313 | 0.18 |
| 2 | 365.822 | 67.416 |  |
| 3 | 365.772 | 67.407 |  |
| 4 | 364.896 | 67.244 |  |
| 5 | 364.048 | 67.086 |  |
| 6 | 365.000 | 67.263 |  |

5.6方法重复性实验

5.6.1 胺鲜酯重复性

称取同一批次样品6份，按该方法进行样品前处理，采用同样的色谱条件，对6份样品连续进样，检测方法的重复性，试验结果见表5。从表中可以看出，检测得到的平均含量为0.171%，RSD值为4.84%，符合一般色谱方法验证中对方法重复性RSD＜10%的要求。

表5胺鲜酯气相色谱检测方法重复性试验

| 序号 | 称样量/g | 样品浓度/μg/mL | 样品含量/% | RSD（%，n=6） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1457 | 24.307 | 0.167 | 4.84 |
| 2 | 0.1579 | 28.518 | 0.181 |  |
| 3 | 0.1401 | 24.021 | 0.171 |  |
| 4 | 0.1463 | 23.473 | 0.160 |  |
| 5 | 0.1612 | 29.098 | 0.181 |  |
| 6 | 0.1444 | 23.899 | 0.166 |  |

5.6.2 多效唑重复性

称取同一样品6份，按该方法进行样品前处理，采用同样的色谱条件，对6份样品连续进样，检测方法的重复性，试验结果见表6。从表中可见，样品中多效唑平均含量为4.794%，RSD值为4.44%，符合一般色谱方法验证中对方法重复性RSD＜10%的要求。

表6多效唑气相色谱检测方法重复性试验

| 序号 | 称样量/g | 样品浓度/μg/mL | 样品含量/% | RSD（%，n=6） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1428 | 67.030 | 4.694 | 4.44 |
| 2 | 0.1345 | 67.765 | 5.047 |  |
| 3 | 0.1363 | 62.375 | 4.576 |  |
| 4 | 0.1240 | 61.964 | 4.997 |  |
| 5 | 0.1268 | 59.032 | 4.656 |  |
| 6 | 0.1331 | 65.315 | 4.907 |  |

5.7方法回收率

5.7.1 胺鲜酯回收率

称取样品，分别设高、中、低三个添加水平，每个水平六个重复。按该方法进行样品前处理，采用同样的色谱条件依次对样品进行检测。分别计算高、中、低三个浓度的加标回收率，实验数据见表7，不同添加水平的平均添加回收率在83.4%～97.1%之间，均符合分析要求。

表7 胺鲜酯加标回收率数据表

| 平行样编号 | 测定结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低水平 |  | 中水平 |  | 高水平 |  |
|  | 添加量/mg | 测定值/mg | 添加量/mg | 测定值/mg | 添加量/mg | 测定值/mg |
| 1 | 0.1 | 0.0802 | 0.5 | 0.5079 | 1 | 0.9826 |
| 2 |  | 0.0802 |  | 0.4972 |  | 0.9717 |
| 3 |  | 0.0861 |  | 0.4876 |  | 0.9715 |
| 4 |  | 0.0807 |  | 0.4955 |  | 0.9700 |
| 5 |  | 0.0866 |  | 0.4544 |  | 0.9552 |
| 6 |  | 0.0868 |  | 0.4407 |  | 0.9743 |
| 平均/mg | / | 0.0834 | / | 0.4805 | / | 0.9709 |
| 回收率/% | 83.4 |  | 96.1 |  | 97.1 |  |

5.7.2 多效唑回收率

称取样品，分别设高、中、低三个添加水平，每个水平六个重复。按该方法进行样品前处理，采用同样的色谱条件依次对样品进行检测。分别计算高、中、低三个浓度的加标回收率，实验数据见表8，不同添加水平的平均添加回收率在90.0%～96.7%之间，均符合分析要求。

表8多效唑加标回收率数据表

| 平行样编号 | 测定结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低水平 |  | 中水平 |  | 高水平 |  |
|  | 添加量/mg | 测定值/mg | 添加量/mg | 测定值/mg | 添加量/mg | 测定值/mg |
| 1 | 0.1 | 0.0946 | 0.5 | 0.4891 | 1 | 0.9704 |
| 2 |  | 0.0940 |  | 0.4905 |  | 0.9907 |
| 3 |  | 0.0891 |  | 0.4755 |  | 0.9609 |
| 4 |  | 0.0886 |  | 0.4702 |  | 0.9496 |
| 5 |  | 0.0864 |  | 0.4816 |  | 0.9783 |
| 6 |  | 0.0874 |  | 0.4834 |  | 0.9547 |
| 平均/mg | / | 0.0900 | / | 0.4817 | / | 0.9674 |
| 回收率/% | 90.0 |  | 96.3 |  | 96.7 |  |

5.7 实验室间比对实验

选取了3个肥料样品按实验方法和三家检测机构进行对比验证试验，所得数据见表9所示，从测定数据看，四家检测机构检测数据基本一致，未超出实验室间的允许误差，满足实验要求。

表9实验室间验证数据汇总表

| 样品编号 | 化合物 | A机构测定值/% | B机构测定值/% | C机构测定值/% | D机构测定值/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34# | 胺鲜酯 | 4.9 | 5.0 | 4.31 | / |
| 108# | 多效唑 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.28 |
| 140# | 多效唑 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | / |

六、预期社会经济效益

通过肥料中胺鲜酯、多效唑检测方法标准的建立，可以对肥料中隐形添加胺鲜酯、多效唑现象提供检测依据，同时为药肥中该植物生长调节剂的检测提供依据，及时为监管部门提供相关的检测技术，从而为提升肥料产品质量安全风险监测及预警能力提供了强有力的技术支撑，为政府产品质量安全监管工作保驾护航。进而为促进肥料产品行业健康发展，促进药肥这一新兴行业的快速发展提供规范的行业环境，为保障农业生产安全，有效保护广大农民消费者的合法权益提供技术支撑。

参考文献

[1] 吴燕, 耿书德, 史长江, et al. DA-6对滁菊幼苗生长及叶片氮代谢的影响[J]. 核农学报, 2014(12):156-162.

[2] 苗鹏飞, 刘国杰, 李绍华, et al. DA-6对秋季草莓叶片光合速率和植株生长的影响[J]. 应用生态学报, 2007(12):78-82.

[3] 孙晓慧, 李成亮, 陈剑秋, et al. 不同胺鲜酯（DA-6）浓度及施用方式对菠菜生长的影响[J]. 北方园艺, 2017(13):122-128.

[4] 郑先福. 剖析:植调剂“十个药害案例”[J]. 营销界(农资与市场), 2013(18):34-37.

[5] 赵健, 杨挺, 张欢, et al. 用气相色谱法检测白菜和黄瓜中多效唑的残留量[J]. 江西农业学报, 2009(11):108-109.

[6] 吕燕, 赵健, 杨挺, et al. 气相色谱质谱法检测蔬菜中多效唑的残留[J]. 中国测试, 2010, 36(4):65-67.

[7] 宋莹, 张耀海, 黄霞, et al. 气相色谱-串联质谱法快速检测水果中的多效唑残留[J]. 分析化学, 2011(08):157-160.

[8] 石秋忠. 乙草胺、多效唑乳油的气相色谱分析[J]. 镇江市高等专科学校学报, 2000(2):67-68.

[9] 成妙金, 戴兰芳, 祝木金. 毛细管柱气相色谱法定量分析胺鲜酯[J]. 现代农药, 2009, 8(4):35-36.

[10] 梁林, 薄瑞, 蒋家珍, et al. 胺鲜酯在大白菜和土壤中的残留分析及消解动态[J]. 农药学学报, 2011(01):102-105.

[11] 潘志明, 周路明, 黄琼, et al. 食品中胺鲜酯的气相色谱－质谱联用仪测定方法研究[J]. 世界科技研究与发展, 2015(2).

[12] 姚莎, 陈萌, 谌芳, et al. 肥料中胺鲜酯的气相色谱分析[J]. 云南化工, 2015(03):47-49.